Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ZMIANY ZAZNACZONE KOLOREM CZERWONYM

Część 1 – Ucyfrowienie RTG

Ucyfrowienie działu diagnostyki obrazowej RTG będzie polegało na dostarczeniu i wdrożeniu:

- Skanera radiografii pośredniej

- Stacji diagnostycznej RTG z oprogramowaniem

- Duplikatora CD/DVD z oprogramowaniem

- Systemu PACS

- Radiograficznego Systemu Medycznego (RIS)

- Wdrożenie i integracja

- Szkolenia

| Skaner radiografii pośredniej – 1 kpl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| 1. | Producent | Podać | …………………………………………… | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | …………………………………………… | - |
| 3. | Ilość naświetlonych kaset, które można jednocześnie umieścić w systemie min. 1 szt. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 4. | Możliwość skanowania wszystkich zamawianych płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielczością min.10 pikseli/mm | TAK | TAK / NIE * | - |
| 5. | Skala szarości generowanych obrazów min. 12 bit/piksel | TAK | TAK / NIE * | - |
| 6. | Wydajność skanowania płyt 35x43 cm z rozdzielczością 10 pikseli/mm min. 45 płyt/godz. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 7. | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset, co najmniej kasety ogólnodiagnostyczne formatów: 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm, 15x30 cm | Podać wszystkie rodzaje i formaty | …………………………………………… | - |
| 8. | Fabryczny/firmowy stolik/podstawa pod komputer/monitor/kasety | TAK | TAK / NIE * | - |
| 9. | Możliwość skanowania min. dwóch formatów płyt z rozdzielczością min. 5 pikseli/mm (tryb ‘high speed’) | TAK | TAK / NIE * | - |
| 10. | Panel kontrolny z wyświetlaczem funkcji | TAK | TAK / NIE * | - |
| 11. | Możliwość wyboru kasowania płyty z poziomu technika (dotyczy kasowania niezależnego od cyklu odczytu) | TAK | TAK / NIE * | - |
| 12. | Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu | TAK | TAK / NIE * | - |
| 13. | Waga max. 40 kg | TAK | TAK / NIE * | - |
| 14. | Ochrona mechaniki skanera przed zanieczyszczeniami, płynami ustrojowymi i kurzem – podczas wysuwania płyty obrazowej z kasety, obudowa kasety pozostaje w przeważającej części na zewnątrz skanera w specjalnym uchwycie | TAK | TAK / NIE * | - |
| 15. | Zewnętrzny UPS, obsługujący także konsolę technika, zabezpieczający zakończenie badania i zamknięcie systemu bez utraty danych – 1 szt | TAK | TAK / NIE * | - |
| Konsola Technika |  |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać | …………………………………………… | - |
| 2. | Nazwa i typ urządzenia | Podać | …………………………………………… | - |
| 3. | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z płytą obrazową przed i po badaniu | TAK | TAK / NIE * | - |
| 4. | Import danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist | TAK | TAK / NIE * | - |
| 5. | Możliwość wpisywania wszystkich danych bezpośrednio na stanowisku za pomocą klawiatury i ekranu dotykowego | TAK | TAK / NIE * | - |
| 6. | Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, min: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania | TAK | TAK / NIE * | - |
| 7. | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskiej, sieci PACS, do suchego drukowania | TAK | TAK / NIE * | - |
| 8. | Ze względu na wyświetlanie obrazów medycznych na monitorach stacji lekarskiej z głębią/skalą szarości 10-bitową wymagane jest, aby oferent zapewnił rozwiązania techniczne, które pozwolą na przesłanie ocenianych obrazów medycznych bez utraty ich jakości diagnostycznej. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 9. | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu | TAK | TAK / NIE * | - |
| 10. | Monitor kolorowy, LCD min. 19" | TAK | TAK / NIE * | - |
| 11. | Komputer stacji technika o parametrach dedykowanych przez producenta skanera radiografii pośredniej | TAK | TAK / NIE * | - |
| 12. | Możliwość wydruku zdjęcia bezpośrednio ze stacji technika | TAK | TAK / NIE * | - |
| 13. | Możliwość wydruku obrazów jednego pacjenta w różnych konfiguracjach z możliwością wydruku powiększeń i pomniejszeń. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 14. | Oprogramowanie stacji technika w języku polskim z pomocą kontekstową | TAK | TAK / NIE * | - |
| 15. | Oprogramowanie do obróbki obrazu – min.: zmiana zaczernienia i kontrastu, rotacja obrazu, powiększanie, stosowanie filtrów obrazowych w stacji technika. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 16. | Oprogramowanie do nanoszenia komentarzy. Wprowadzanie pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjęcia. | TAK | TAK / NIE * | - |
| Kasety Obrazowe |  |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać | ………………………………. | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | ………………………………. | - |
| 3. | Gwarantowana trwałość płyty obrazowej - ilość cykli odczytu i kasowania min. 40 000 | Podać | ………………………………. | - |
| 4. | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową formatu 35x43cm, skanowanie z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm – 2 szt. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 5. | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową formatu 24x30 cm, skanowanie z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm – 2 szt. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 6. | Warunki Gwarancji: nie mniej niż 36 miesiące od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład skanera radiografii pośredniej. Usunięcie awarii – do 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. W przypadku usterki nośnika danych (dysku twardego) w trakcie trwania gwarancji uniemożliwiającej bezpowrotne usunięcie danych bez trwałego zniszczenia nośnika (dysku twardego), przed oddaniem go do serwisu, Zamawiający zatrzymuje uszkodzony nośnik oraz otrzymuje nowy o parametrach zgodnych z uszkodzonym – wymóg podyktowany koniecznością wyeliminowania możliwości wycieku danych wrażliwych, które mogą być na ww. nośniku przechowywane. | TAK Podać | TAK / NIE * Okres zgodnie z formularzem ofertowym | Zgodnie z SIWZ |

| Stacja diagnostyczna RTG z oprogramowaniem – 1 kpl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| 1. | Producent | Podać | ………………………………. | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | ………………………………. | - |
| 3. | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej | TAK | TAK / NIE * | - |
| 4. | Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych | TAK | TAK / NIE * | - |
| 5. | Automatyczny eksport danych obrazowych do serwera | TAK | TAK / NIE * | - |
| 6. | Komputer o minimalnych parametrach: - wydajność: Komputer stacjonarny przeznaczony do pracy w biurach, osiągający wynik w teście PassMark CPU min 6600 pkt. (dostępnym pod adresem http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - pamięć RAM min 8 GB, - dysk twardy min. HDD 500 GB - LAN min. 1Gbit/s, - nagrywarka CD/DVD, - karta graficzna do monitorów medycznych dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych - system operacyjny: Windows 10 Professional 64bit PL wraz możliwością downgrade (instalacja wcześniejszej wersji systemu) do Windows 7 Professional 64bit PL + nośnik do systemu Windows 7 lub system równoważny. Przez równoważność rozumie się funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny w szczególności możliwość uruchomienia następujących rodzajów oprogramowania: - Kamsoft S.A..: KS-SOMED lub inny system obsługi przychodni dostarczony w ramach tego postępowania, - Oprogramowanie do obsługi oferowanej stacji diagnostycznej. Ważna uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego wcześniej oprogramowania. Zamawiający jednocześnie wymaga, aby oferowany system operacyjny: • umożliwiał pełną integrację z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012, • umożliwiał zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI, • posiadał w pełni spolonizowany interfejs użytkownika wraz z pomocą kontekstową w języku polskim, • obsługiwał jednostki z maksymalnie rozbudowaną pamięcią operacyjną. Typ licencji musi być zgodny z polityką licencyjną producenta oprogramowania, zezwalająca na użytkowanie oprogramowania w Jednostce Medycznej (np. licencje przeznaczone dla instytucji akademickich oferowane systemom ochrony zdrowia nie mogą zostać zastosowane) - klawiatura i mysz komputerowa z podkładką, - monitor LCD min. 19“ | TAK | TAK / NIE * | - |
| 7. | Para (2 sztuki) monitorów medycznych diagnostycznych o minimalnych parametrach: - Wielkość przekątnej ekranu min. 21,3 cala (54 cm) - Typ ekranu LCD, aktywna matryca TFT monochromatyczna potrafiąca wyświetlić odcienie szarości w 10 bitach z podświetleniem LED - Rozdzielczość naturalna 1200 x 1600 - Wielkość plamki 0,270 mm - Jasność maksymalna 1200 cd/m2 - Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania. - Kontrast panela 1400:1 - Odcienie szarości min. 1024 z 16369 tonów - Kąty widzenia 176 /176 w pionie i poziomie - Całkowity czas reakcji matrycy (white-black-white) nie więcej niż 40 ms - Kalibracja monitora Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. - Wymagania dodatkowe Wbudowany kalibrator nieograniczający pola widzenia na monitorze. - Wymagania dodatkowe Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości bez systemu operacyjnego. Uruchamiana z menu monitora - Pomiar czasu pracy Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. - Definiowane tryby pracy monitora 4 tryby pracy: standard DICOM, tryb kalibracji oddzielny dla złącza DVI i DP, tryb hybrydowy dla obrazów DICOM i innych wyświetlanych jednocześnie. - Złącza 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x USB upstream, 2 x USB downstream - Częstotliwości odświeżania 31-100 kHz, 59-61 Hz - Kable Komplet kabli zasilających i połączeniowych - Wymagania dodatkowe Przycisk za pomocą którego możemy w prosty sposób zmieniać tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np. CT,CR - Wymagania dodatkowe Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem - Wymagania dodatkowe Czujnik mierzący jasność otoczenia - Wymagania dodatkowe Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD - Zgodny z standardem CE (Medical Device Directive) - Wymagania dodatkowe Wymagane jest, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, sprowadzone i serwisowane przez oficjalny kanał dystrybucyjny. Dołączyć stosowny dokument Dystrybutora informujący, że monitor pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego, zapewniającego w szczególności realizację świadczeń gwarancyjnych - Firma serwisująca musi posiadać ISO 13485 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta monitora | TAK | TAK / NIE * | - |
| 8. | Warunki Gwarancji: nie mniej niż 36 miesiące od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład stacji diagnostycznej RTG. Usunięcie awarii – do 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. W przypadku usterki nośnika danych (dysku twardego) w trakcie trwania gwarancji uniemożliwiającej bezpowrotne usunięcie danych bez trwałego zniszczenia nośnika (dysku twardego), przed oddaniem go do serwisu, Zamawiający zatrzymuje uszkodzony nośnik oraz otrzymuje nowy o parametrach zgodnych z uszkodzonym – wymóg podyktowany koniecznością wyeliminowania możliwości wycieku danych wrażliwych, które mogą być na ww. nośniku przechowywane. | TAK Podać | TAK / NIE * Okres zgodnie z formularzem ofertowym | Zgodnie z SIWZ |
| Oprogramowanie stacji diagnostycznej, o co najmniej następujących funkcjonalnościach: |  | X | X | - |
|  | Menadżer badań | X | X | - |
| 9. | Logowanie loginem i hasłem | TAK | TAK / NIE * | - |
| 10. | Program integruje listę użytkowników z Active Directory. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 11. | Poszukiwanie podstawowe badań według: nazwiska, identyfikatora pacjenta, typu badania, daty badania | TAK | TAK / NIE * | - |
| 12. | Dodatkowe poszukiwanie według: czasu badania, płci, lekarza kierującego, jednostki kierującej, aparatu diagnostycznego, opisu badania, daty urodzenia pacjenta. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 13. | Otwieranie badań | TAK | TAK / NIE * | - |
| 14. | Pobieranie badań w tle | TAK | TAK / NIE * | - |
| 15. | Pobieranie badań z różnych nośników danych | TAK | TAK / NIE * | - |
| 16. | Drukowanie wyników | TAK | TAK / NIE * | - |
| 17. | Transfer na odległe serwery | TAK | TAK / NIE * | - |
| 18. | Definicja filtrów złożonych | TAK | TAK / NIE * | - |
| 19. | Definicja serwerów danych. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 20. | Testowanie serwerów: ping, c-echo | TAK | TAK / NIE * | - |
| 21. | Lista badań z konfigurowalną zawartością rekordu | TAK | TAK / NIE * | - |
| 22. | Grupowanie badań według nazwiska, identyfikatora i daty urodzenia. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 23. | Podgląd badań z serwera lokalnego. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 24. | Przeglądanie obrazów w podglądzie w ramach serii | TAK | TAK / NIE * | - |
| 25. | Przeglądanie serii w podglądzie | TAK | TAK / NIE * | - |
| 26. | Skróty klawiszowe | TAK | TAK / NIE * | - |
| 27. | Wyszukiwanie według pierwszej litery nazwiska pacjenta | TAK | TAK / NIE * | - |
| 28. | Automatyczne zapamiętywanie ostatniego użytego filtru | TAK | TAK / NIE * | - |
| 29. | Definiowanie indywidualnych filtrów dla zalogowanego użytkownika oprogramowania diagnostycznego | TAK | TAK / NIE * | - |
| 30. | Kontrola jakości obrazowania | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM | X | X |  |
| 31. | Wyświetlanie skorowidza mini-obrazków wraz z rozwijaniem serii | TAK | TAK / NIE * | - |
| 32. | Przewijanie serii i obrazów kółkiem myszy | TAK | TAK / NIE * | - |
| 33. | Ukrywanie pasków narzędziowych | TAK | TAK / NIE * | - |
| 34. | Animacje z interakcyjną zmianą szybkości, kierunku, możliwością zapętlenia prezentacji. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 35. | Porównywanie dwóch badań tego samego pacjenta. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 36. | Animacje dwóch serii tego samego pacjenta z możliwością synchronizacji. Automatyczna synchronizacja czasu i przekroju. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 37. | Ręczna zmiana okna obrazowania. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 38. | Automatyczna propagacja zmian na całą serię. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 39. | Obsługa obrazów wieloramkowych | TAK | TAK / NIE * | - |
| 40. | Tworzenie animacji z serii i z obrazów wieloramkowych. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 41. | Automatyczne wygaszanie nieużywanych monitorów | TAK | TAK / NIE * | - |
| 42. | Dowolny konfigurowalny układ monitorów: poziomy, pionowy i mieszany | TAK | TAK / NIE * | - |
| 43. | Nieograniczona liczba definiowanych okien obrazowania. Dziesięć pierwszych pod skrótami klawiszowymi. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 44. | Przesuwanie obrazu. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 45. | Płynne powiększanie (zoom) obrazu. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 46. | Lokalizator powiększanego fragmentu, definiowanie powiększenia lupy. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 47. | Lupa (2x). Definiowalne powiększenie lupy. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 48. | Prezentacja obrazu referencyjnego. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 49. | Inwersja (negatyw) obrazu. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 50. | Odbicia względem obydwu osi | TAK | TAK / NIE * | - |
| 51. | Obroty o kąt 90 st. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 52. | Obroty o dowolny kąt. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 53. | Regiony zainteresowania: prostokąt, elipsa, wielokąt dowolny wraz z obliczeniami. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 54. | Blenda elektroniczna | TAK | TAK / NIE * | - |
| 55. | Zapis regionów zainteresowania jako nakładki. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 56. | Narzędzia pomiarowe: wartość piksela, długość, pole, odległość punktu od prostej, kąt, kąt Cobba, stosunek odcinków. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 57. | Kalibracja obrazu według kalibracji aparatu diagnostycznego lub według wzorca zewnętrznego. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 58. | Adnotacje na obrazie. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 59. | Usuwanie regionów i pomiarów zarówno indywidualne jak i grupowe. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 61. | Cofnięcie zmian: powiększenia, przesunięcia, okna obrazowania. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 62. | Przywrócenie do oryginalnych parametrów (reset). | TAK | TAK / NIE * | - |
| 63. | Sortowanie w ramach serii w obydwu kierunkach według: pozycji w osi Z, czasu akwizycji, identyfikatora obrazu. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 64. | Filtracja obrazu: wyostrzanie, wygładzanie, wykrywanie krawędzi. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 65. | Subtrakcja obrazów. (Możliwość definiowania obrazu referencyjnego dla badań XA) | TAK | TAK / NIE * | - |
| 66. | Podział ekranu według siatki do formatu 4x4 włącznie | TAK | TAK / NIE * | - |
| 67. | Anonimizacja badania | TAK | TAK / NIE * | - |
| 68. | Usuwanie tekstów informacyjnych | TAK | TAK / NIE * | - |
| 69. | Definiowalny pasek narzędzi dla każdego modality | TAK | TAK / NIE * | - |
| 70. | Definiowalne preferencje użytkownika | TAK | TAK / NIE * | - |
| 71. | Możliwość definicji ilości okien na monitorach | TAK | TAK / NIE * | - |
| 72. | Podpowiedzi kontekstowe. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 73. | Karta badań MR z funkcjami: Anatomicznego markera i podglądu umiejscowienia bieżącego obrazu na przekrojach ortogonalnych. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 74. | Karta badań USG z funkcjami pomiarowymi badań dopplerowskich tj. szybkości przepływu, częstości serca i czasów trwania ewolucji serca. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 75. | Karta badań MG z funkcjami: automatyczne dosuwanie projekcji i definiowalne powiększenie lupy. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Funkcje ogólne | X | X | - |
| 76. | Prezentacja treści nagłówków (tagów) DICOM. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 77. | Obsługa struktur SR (Structure Rapport) | TAK | TAK / NIE * | - |
| 78. | Obsługa obrazów istotnych, zaznaczania, operacje tylko na obrazach istotnych w zakresie animacji i eksportu | TAK | TAK / NIE * | - |
| 79. | Zapis modyfikacji obrazów jako nowe badanie. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 80. | Zapis badania podsumowującego. | TAK | TAK / NIE * |  |
| 81. | Zapis dowolnego obrazu w formacie DICOM | TAK | TAK / NIE * | - |
| 82. | Eksport pojedynczych obrazów lub serii do plików .jpg, .png, .bmp | TAK | TAK / NIE * | - |
| 83. | Eksport filmów w formacie .avi | TAK | TAK / NIE * | - |
| 84. | Eksport pojedynczych obrazów lub serii do prezentacji w formacie .ppt | TAK | TAK / NIE * | - |
| 85. | Zapis badania na płyty CD/DVD | TAK | TAK / NIE * | - |
| 86. | Odczyt załączników w formacie .pdf | TAK | TAK / NIE * | - |
| 87. | Obsługa obrazów istotnych (kluczowych - Key Object), | TAK | TAK / NIE * | - |
| 88. | Obsługa skrótów klawiszowych (np. Ctrl P dodać obraz do menadżera wydruków itp.) | TAK | TAK / NIE * | - |
| 89. | Obsługa dokumentów KO (Key Object Document. Min. tworzenie, edycja, zapis do badania, wysłanie na inny serwer) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Menadżer wydruków | X | X | - |
| 90. | Bufor obrazów | TAK | TAK / NIE * | - |
| 91. | Kompozytor wydruków: konfiguracja, przesuwanie, usuwanie. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 92. | Wydruki na drukarce systemowej | TAK | TAK / NIE * | - |
| 93. | Wydruki w negatywie | TAK | TAK / NIE * | - |
| 94. | Eliminacja czarnego tła z wydruków | TAK | TAK / NIE * | - |
| 95. | Wydruki na drukarce DICOM (Dicom Print) | TAK | TAK / NIE * | - |
| 96. | Wydruki z nakładkami lub bez nakładek | TAK | TAK / NIE * | - |
| 97. | Możliwość usuwania adnotacji | TAK | TAK / NIE * | - |
| 98. | Możliwość opisu wydruków (adnotacje) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Moduł opisowy/archiwizacyjny | X | X | - |
| 99. | Możliwość archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM 3.0 z urządzeń diagnostycznych typu RTG, etc. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 100. | Moduł opisowy wywołany z menu albo ikoną z paska narzędziowego | TAK | TAK / NIE * | - |
| 101. | Automatyczne pobranie danych z badania w ramach tworzenia wzorca opisów | TAK | TAK / NIE * | - |
| 102. | Istotne dla pacjenta i lekarza informacje możliwe do umieszczenia we wzorcu min.: opis modality, data bieżąca z komputera, czas bieżący z komputera, data wykonania badania, czas wykonania badania, identyfikator modality, nazwa wykonanej procedury, nazwisko pacjenta, data urodzenia pacjenta, godzina urodzenia pacjenta, wiek pacjenta, identyfikator płci pacjenta, określenie płci pacjenta (słowne), adres pacjenta, identyfikatory pacjenta (np. PESEL), lekarz zlecający, nazwa wykonującego badanie, adres wykonującego badania, jednostka organizacyjna wykonującego badanie, nazwisko lekarza wykonującego badanie, nazwisko technika wykonującego badanie, określenie asysty przy badaniu | TAK | TAK / NIE * |  |
| 103. | Możliwość tworzenia indywidualnie skomponowanego wzorca dla określonego modality oraz dla każdego opisującego użytkownika zalogowanego do oprogramowania oddzielnie | TAK | TAK / NIE * | - |
| 104. | Możliwość zaprojektowania wyglądu wzorca i jego fizyczne utworzenie wykonane przez lekarza opisującego | TAK | TAK / NIE * | - |
| 105. | Możliwość tworzenia i zapisania w edytorze gotowych tekstów (autotekst) do wprowadzania w dowolne miejsce opisu | TAK | TAK / NIE * | - |
| 106. | Obsługa skrótów klawiszowych | TAK | TAK / NIE * | - |
| 107. | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji. | TAK | TAK / NIE * | - |

| Duplikator CD/DVD z oprogramowaniem – 1 kpl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| 1. | Producent | Podać | …………………………………………… | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | …………………………………………… | - |
| 3. | Urządzenie zapewniające zautomatyzowane nagrywanie płyt CD i DVD z badaniami pacjentów. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 4. | Ilość nagrywarek CD/DVD , min. 1szt. | TAK podać | …………………………………………… | - |
| 5. | Automatyczny duplikator DVD/CD (1 szt.) przeznaczony do wykonywania płyt pacjenta o parametrach minimalnych: - Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt CD: min. 15 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) przy zastosowaniu dysków CD-R zalecanych przez producenta - Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt DVD min. 8 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) przy zastosowaniu dysków DVD zalecanych przez producenta - Zewnętrzne wyjście min. 20 nośników wydruku - Wydajność min. 50 nośników wydruku - Tryb wsadowy min. 50 Nośników wydruku - Prędkość druku min. 60 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki), 40 nośników wydruku na godzinę (tryb wysokiej jakości) - Głowica drukująca Micro Piezo - Kierunek drukowania: Dwukierunkowo, Jednokierunkowo - Rozdzielczość drukowania 1.440 DPI x 720 DPI (tryb szybki), 1.440 DPI (tryb wysokiej jakości) - Konfiguracja dysz: 180 dysz czarnych, 180 dysz na kolor - Kolory: Cyjan, Magenta, Żółty, Jasny cyjan, Jasna magenta, Czarny - Liczba kolorów 6 - Metoda druku: atramentowa - Maksymalny obszar druku: minimum 115 mm - Tryby wydruku: kolor, mono - Napędy Liczba napędów min. 1 - Szybkość zapisywania DVD-R 12 x, CD-R 40 x Typy nośników wydruku: CD-R, DVD-R, DVD+R, DVDR DL, DVD+R DL VI Inne - Przyłącza: min. 1 szt. złącze USB 2.0 typu B - Kompatybilne systemy operacyjne Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP | TAK | TAK / NIE * | - |
| 6. | Komputer dedykowany do pracy jako stacja archiwizacyjna, o parametrach minimalnych: - wydajność: Komputer stacjonarny przeznaczony do pracy w biurach, osiągający wynik w teście PassMark CPU min 6600 pkt. (dostępnym pod adresem http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), - pamięć RAM min. 8 GB - karta sieciowa LAN min. 1Gbps - karta dźwiękowa - karta graficzna - napęd DVD/RW - min. 3 dyski twarde 500 GB - system operacyjny: Windows 10 Professional 64bit PL wraz możliwością downgrade (instalacja wcześniejszej wersji systemu) do Windows 7 Professional 64bit PL + nośnik do systemu Windows 7 lub system równoważny - Przez równoważność rozumie się funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny w szczególności możliwość uruchomienia następujących rodzajów oprogramowania: o Kamsoft S.A..: KS-SOMED lub inny system obsługi przychodni dostarczony w ramach tego postępowania, o Oprogramowanie do obsługi oferowanego Duplikatora CD/DVD. o Ważna uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego wcześniej oprogramowania. Zamawiający jednocześnie wymaga, aby oferowany system operacyjny: • umożliwiał pełną integrację z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012, • umożliwiał zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI, • posiadał w pełni spolonizowany interfejs użytkownika wraz z pomocą kontekstową w języku polskim, • obsługiwał jednostki z maksymalnie rozbudowaną pamięcią operacyjną. Typ licencji musi być zgodny z polityką licencyjną producenta oprogramowania, zezwalająca na użytkowanie oprogramowania w Jednostce Medycznej (np. licencje przeznaczone dla instytucji akademickich oferowane systemom ochrony zdrowia nie mogą zostać zastosowane) - monitor LCD min. 19" - klawiatura i mysz komputerowa z podkładką - zasilacz UPS dopasowany mocą do obsługi stacji archiwizacyjnej (min.750 VA) | TAK | TAK / NIE * | - |
| 7. | Obsługa wielu nośników płyt CD i DVD. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 8. | Urządzenie posiada funkcję szybkiego testowania płyty przed nagraniem i/lub informuje o powstałym błędzie w trakcie nagrywania poprzez informację w interfejsie oraz odpowiedni nadruk na płycie. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 9. | Wbudowana drukarka umożliwiająca nadruk na płytach danych pacjenta i badania (zdefiniowanych w RIS i/lub w oprogramowaniu duplikatora). | TAK | TAK / NIE * | - |
| Oprogramowanie do obsługi Duplikatora płyt CD/DVD, o funkcjonalnościach co najmniej: |  | X |  |  |
| 10. | Producent. | Podać | …………………………………………… | - |
| 11. | Nazwa i typ. | Podać | …………………………………………… | - |
| 12. | Oprogramowanie do obsługi Duplikatora CD/DVD musi być kompatybilne z oferowanym systemem WEB/PACS. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 13. | Program posiada interfejs użytkownika w języku polskim. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 14. | Program posiada panel pomocy kontekstowej w języku polskim. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 15. | Obsługa polskich znaków diakrytycznych. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 16. | Program działa na systemach operacyjnych w wersji 32 oraz 64 bitowych. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 17. | Program działa pod systematem min. Windows. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 18. | Program działa w oparciu o architekturę 64-bitową. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 19. | Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 20. | Program integruje listę użytkowników z Active Directory. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 21. | Program wyświetla status robota m.in.: - czy oprogramowanie od robota jest aktywne, - czy robot jest aktywny, - stan tuszu w pojemniku | TAK | TAK / NIE * | - |
| 22. | Podgląd stanu realizacji zleceń (kolejka) i możliwość zarządzaniem kolejką (wstrzymywanie, wznawianie, usuwanie). | TAK | TAK / NIE * | - |
| 23. | Program pozwala na weryfikację poprawności nagrywanych płyt. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 24. | Program pozwala na jednoczesne przetwarzanie kilku zadań (w tym nagrywanie na 2 nagrywarkach). | TAK | TAK / NIE * | - |
| 25. | Automatyczne odświeżanie listy dostępnych badań. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 26. | Oferowane oprogramowanie sterujące pracą duplikatora posiada: Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb | TAK | …………………………………………… | - |
| 27. | Warunki Gwarancji: nie mniej niż 36 miesiące od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład duplikatora CD/DVD. Usunięcie awarii – do 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. W przypadku usterki nośnika danych (dysku twardego) w trakcie trwania gwarancji uniemożliwiającej bezpowrotne usunięcie danych bez trwałego zniszczenia nośnika (dysku twardego), przed oddaniem go do serwisu, Zamawiający zatrzymuje uszkodzony nośnik oraz otrzymuje nowy o parametrach zgodnych z uszkodzonym – wymóg podyktowany koniecznością wyeliminowania możliwości wycieku danych wrażliwych, które mogą być na ww. nośniku przechowywane. | TAK Podać | TAK / NIE * Okres zgodnie z formularzem ofertowym | Zgodnie z SIWZ |

| System PACS Zamówienie obejmuje wdrożenie systemu archiwizacji obrazów diagnostycznych PACS wraz z dodatkowymi modułami: moduł dystrybucji obrazów, moduł opisów teleradiologicznych. W ramach wdrożenia Wykonawca dokona integracji dostarczonego systemu z obecnie użytkowanym lub dostarczonym w ramach tego postępowania systemem medycznym. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych: | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
|  | Producent | Podać | …………………………………………… | - |
|  | Nazwa i typ | Podać | …………………………………………… | - |
|  | Oferowany system: Serwer PACS, Serwer Dystrybucji Obrazów | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Dostęp do na panelu zarządzającego systemem PACS z dowolnego komputera w sieci bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerach klienckich. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM zgodna z ilością podpinanych urządzeń min. 1 szt. Podłączane urządzenia diagnostyczne Zamawiającego wyposażone są w moduł DICOM/WORKLIST. W ramach zamówienia Wykonawca dokona podłączenia dostarczonego skanera radiografii pośredniej. | TAK podać | …………………………………………… | - |
|  | System umożliwia komunikację z systemami HIS/RIS za pomocą protokołu min.HL7. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System posiada polski interfejs użytkownika | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System posiada polską pomoc kontekstową | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Oprogramowanie wykorzystuje niekomercyjny system bazy danych (min. postgreSQL) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System posiada pełną obsługę protokołów DICOM: - C-Move, - C-Find, - C-Store SCU i SCP, - DICOM Storage Commitment - DICOM MPPS jako SCP i SCU. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System obsługuje formaty: - JPEG LossLess, - JPEG LS, - JPEG Lossy, - Dicom Secondary Capture z możliwością min. 2,5-krotnej kompresji - JPEG LoosLess obejmującą archiwizację, przesyłanie obrazów między jednostkami, nagrywanie płyt oraz kopię danych | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System działa na systemach operacyjnych 32 oraz 64 bitowych | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System PACS/dystrybucji może wykorzystywać więcej niż 8 GB pamięci RAM serwera | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System PACS/dystrybucji pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Oferowany System działa w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów w technologii min. SQL. Obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System PACS/dystrybucji udostępniania i przesyła obrazy na stacje diagnostyczne i przeglądowe w formacie DICOM oraz referencyjnym w sposób autonomiczny i ręczny | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość zarządzania węzłami DICOM | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość podglądu w systemie pełnych danych o pacjencie i badaniu zawartych w pliku obrazu | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Program współpracuje z archiwum krótkoterminowym (on-line) jak i z archiwum długoterminowym (off-line) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Program umożliwia wykonanie bezstratnej kompresji archiwum on-line. Kompresja np. po określonej godzinie, w określone dni, po określonym czasie leżakowania badania, przy braku miejsca w archiwum on-line | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia bezobsługowe przywracanie badań do archiwum on-line na żądanie (jeśli system nie jest zaopatrzony w bibliotekę LTO) system informuje który numer kasety LTO należy umieścić w napędzie | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System pozwala na ustawienie automatycznego procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki (np. po określonej godzinie, w określone dni, zaraz po spłynięciu badania) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System pozwala na ustawienie automatycznego procesu usuwania z dysku danych znajdujących się na zewnętrznych nośnikach (po przekroczeniu określonego progu zajętości) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System pozwala na wykonywanie kopii bezpieczeństwa na napędzie LTO/CD/DVD | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System niezależne przechowuje miniatur, nawet po przeniesieniu badań DICOM na napęd LTO/CD/DVD | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W przypadku braku badania w archiwum ONLINE system umożliwia automatycznie wgranie żądanego badania z napędu LTO, program obsługuje autoloadery LTO, Streamery, Dyski HDD-USB i inne nowoczesne nośniki danych | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Program pozwala na wyszukanie badań pacjenta w systemie PACS po jednym z poniższych kryteriów: - ID Pacjenta - ID Badania - Imię i nazwisko Pacjenta - Data urodzenia pacjenta - Opis badania - Data badania - Data wykonania badania - Zlecającego badanie - Nr Pesel - Dowolne inne pole znajdujące się w danych tagach obrazu | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System wyposażony jest w moduł logowania i wyświetlania statystyk obciążenia serwerów (pamięć, procesor, dyski, ilość badań) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System loguje i wyświetlania statystyk i stanu duplikatorów | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Funkcjonalność zapewniająca tworzenie wirtualnych archiwów prywatnych i publicznych, oraz nadawanie im praw dostępu. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość tworzenia archiwum badań odrzuconych. System na podstawie danych zawartych w obrazie automatycznie przenosi do archiwum badań odrzuconych. | TAK | TAK / NIE * | - |
| - M | Możliwość oznaczania badań dodatkowym komentarzem, również dla badań odrzuconych | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Funkcjonalność tworzenia raportów z badań w tym z badań odrzuconych w dowolnym okresie czasu. | TAK | TAK / NIE * | - |
| - F | Klient systemu PACS umożliwia nagranie badania na urządzeniu nagrywającym | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Klient systemu PACS umożliwia zlecenie przesłania badania na inne stacje diagnostyczne uprawnionym użytkownikom | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia zarządzanie informacjami i ustawieniami kont użytkowników przez administratora Systemu | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System jest zintegrowany z drzewem LDAP (Open LDAP, Microsoft Active Directory) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Program pozwala na centralne zarządzanie użytkownikami w drzewie LDAP i określanie ich przynależności do ról i grup. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Program posiada w pełni funkcjonalny program do zarządzania użytkownikami / grupami i rolami (dla LDAP). Program współpracuje z Active Directory. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System pozwala użytkownikowi na logowanie się do systemu PACS i udostępnianie mu zakresu badań zależnie od przyznanych uprawnień (np: tylko badania CT, tylko badania MR). Ograniczenia dostępu współpracują z oprogramowaniem stacji diagnostycznych. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System pozwala na zarządzanie uprawnieniami użytkowników PACS wraz z dodatkowymi modułami z jednego panelu administracyjnego | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość przydzielenia użytkownika systemu do określonego typu, na przykład lekarza radiologa, | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość przydzielenia typu użytkownika systemu do określonej poradni. Na przykład poradni chirurgicznej, | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu użytkownika systemu Rodzaje uprawnień: - uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji, min: - dodawania dodatkowych źródeł DICOM - kasowanie badań z systemu - drukowania badania - zapisywania zmian obrazu badania, - nagrywania badania na CD, - dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu - importu i eksportu badania - przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia blokadę dostępu użytkownika po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość ustawienia złożonej polityki zarządzania hasłami w tym ustawienie długości hasła, okresu ważności hasła, okresu ważności konta, ilości błędnych logowań, złożoności hasła (duże litery/znaki specjalne/cyfry/powtarzalność ciągu) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość centralnego zarządzania użytkownikami | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość przeglądania następujących wydarzeń: - próba zmiany hasła użytkownika - nieudana próba zalogowania się użytkownika - zalogowanie się użytkownika - próba wysłania badania - skopiowanie lub wydrukowanie badania | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość wyświetlania w systemie dystrybucji obrazów równocześnie co najmniej 3 obrazów na jednym ekranie użytkownika. Możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii. | TAK Podać max. ilość obrazów możliwą do wyświetlenia | …………………………………………… | - |
|  | Klient systemu PACS umożliwia wykonanie korekt w badaniach w tym przypisanie badania do „worklisty”, poprawa danych pacjenta i danych badania, podział i scalanie badań. Pomimo wykonanych korekt w badaniach system przechowuje oryginalną wersję badania dostępną tylko dla administratorów. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Program posiada funkcję autoroutingu badań, pozwala na przesłanie badania na stację docelową, pozwala na określenie godzin, w których autorouting zostanie wykonany oraz określenie priorytetu z jakim ma być wykonywane zadanie | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Program posiada funkcje autoroutingu badań, pozwalająca na określanie priorytetów przesyłania badań bazując na tagach zawartych w DICOM (np.: badania typu RTG z poradni chirurgicznej mają wyższy priorytet) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Program posiada funkcje prefetchingu | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Program obsługuje MPPS (Modality Performed Procedure Step) w zakresie informacji zwrotnej o statusie wykonanych zleceń. Aktualny stan zlecenia musi przedstawić, co najmniej następujące informacji (wg standardu DICOM): - CREATED - utworzony zapis badania - SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania - IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania - DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania - COMPLETED - badanie zakończone | TAK | TAK / NIE * | - |
| Moduł dystrybucji obrazów |  | X | X | - |
|  | System dystrybucji umożliwia podstawową obróbkę (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu na ekranie użytkownika | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Płynna regulacja w systemie dystrybucji obrazów zaczernienia i kontrastu oraz możliwość definiowania własnych ustawień poziomu i okna (W/L). Możliwość przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość w systemie dystrybucji obrazów: - obrotu obrazu o 90/180% - obrotu obrazu o dowolny kąt - odbicie w pionie i poziomie | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość obejrzenia w systemie dystrybucji obrazów na ekranie użytkownika opisu badania wykonanego i zatwierdzonego w systemie RIS | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System dystrybucji obrazów pozwala wyszukać oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta - opis rodzaju badania - nr pesel - wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Przeglądarka obrazów diagnostycznych dla systemu dystrybucji obrazów umożliwia: - wyświetlanie miniatur obrazów, - pomiar odległości, kąta, - pola powierzchni, - zmianę jasności i kontrastu, - powiększanie, - przewijanie, - odwracanie obrazu, - wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie, - wyświetlanie wybranej serii obrazów, - dodawanie strzałek, komentarzy itp. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Przeglądarka dołączana do płyty z wynikiem badania umożliwia: - wyświetlanie miniatur obrazów, - pomiar odległości, kąta, - pola powierzchni, - zmianę jasności i kontrastu, - powiększanie, - przewijanie, - odwracanie obrazu, - wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie, - wyświetlanie wybranej serii obrazów, - dodawanie strzałek, komentarzy itp. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Użytkownik musi posiadać dostęp z każdego poziomu systemu dystrybucji obrazów do systemu pomocy opracowanego w języku polskim | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania klienckiego na komputerach klienckich | TAK | TAK / NIE * |  |
|  | Zapewnienie dostępu użytkowników przychodni do obrazów w formacie referencyjnym (kompresja stratna JPEG) za pomocą przeglądarek internetowych. Sposób prezentacji obrazów uzależniony od użytkownika. Licencja pływająca dla min. 10 jednoczesnych użytkowników dystrybucji w jakości referencyjnej Aplikacja kliencka systemu dystrybucji badań musi pracować niezależnie od systemu i platformy sprzętowej (w tym platformie mobilnej). W tym celu powinna być tzw. „lekkim klientem” uruchamianym z serwera na komputerze klienckim | TAK podać |  | - |
|  | Zapewnienie dostępu użytkowników przychodni do opisów wyników badań diagnostycznych za pomocą przeglądarek internetowych lub dedykowanej aplikacji. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Język interfejsu użytkownika – polski | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE.: - Scheduled Workflow, - Patient Information Reconciliation, - Consistent Time, - Portable Data for Imaging - Równoważne | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System PACS i dystrybucji obrazów zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny klasy min. IIb | TAK | TAK / NIE * | - |
| Moduł opisów teleradiologicznych (1 szt.) |  |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać | ……………………………… | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | ……………………………… | - |
| 3. | Możliwość przyjmowania i odsyłania wyników wg standardu HL7, z systemami HIS oraz systemami teleradiologicznymi (TELE/VPN) | TAK | TAK / NIE * | - |
| 4. | Możliwość integracji z centrami opisów teleradiologicznych | TAK | TAK / NIE * | - |
| 5. | Zapewnienie integracji z jednym wybranym przez zamawiającego centrum teleradiologicznym w okresie obowiązywania gwarancji na dostarczony system PACS wraz z modułami dodatkowymi. | TAK | TAK / NIE * | - |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |  |
| 11. | Na oferowany system PACS wraz z modułami dodatkowymi Wykonawca zobowiązany jest udzielić zamawiającemu licencji na czas nieokreślony. Udzieloną licencją objęte zostaną również wszelkie modyfikacje, poprawki oraz aktualizacje systemu wprowadzane przez Wykonawcę w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 12. | Gwarancja i wsparcie techniczne: Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na wszystkie komponenty wdrożonego Systemu PACS wraz z modułami dodatkowymi oraz umożliwi bezpłatne wsparcie techniczne (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00 telefonicznie, faksem, e-mail) przez cały okres trwania gwarancji. | TAK podać | TAK / NIE * Okres zgodnie z formularzem ofertowym | Zgodnie z SIWZ |

| Radiologiczny System Informatyczny (RIS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych: | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
|  | Producent | Podać | ……………………………… | - |
|  | Nazwa i typ | Podać | ……………………………… | - |
|  | Liczba równoczesnych użytkowników: licencja dla min. 1 użytkowników | TAK podać | ……………………………… | - |
|  | Komunikacja z systemami HIS/PACS za pomocą protokołu min. HL7. Jako HIS w przypadku Zamawiającego należy rozumieć obecnie używany lub dostarczony w ramach niniejszego postępowania system do kompleksowej obsługi medycznej przychodni SM. | TAK podać | ……………………………… | - |
| FUNKCJE OGÓLNE |  | X | X | X |
|  | Dostęp do systemu możliwy jest dla każdego uwierzytelnionego użytkownika z dowolnego komputera podłączonego do sieci LAN Zamawiającego. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Uwierzytelnienie użytkownika odbywa się poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość rejestrowania zdarzeń: - prawidłowe i nieprawidłowe zalogowanie użytkownika do systemu, - zmiana hasła, - zblokowanie konta. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System jest zintegrowany z drzewem LDAP (Open LDAP, Microsoft Active Directory) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość logowania do systemu z wykorzystaniem, poświadczeń zapisanych w Active Directory |  | ……………………………… |  |
| FUNKCJE KOMUNIKACJI Z HIS ORAZ PACS |  | X | X | X |
|  | Jednolite słowniki lub automatyczna dwukierunkowa synchronizacja słowników pomiędzy HIS a RIS (za pomocą protokołu HL7 lub poprzez tablice bazy danych): jednostek zlecających wewnętrznych (struktura organizacyjna Przychodni), Instytucji kierujących (zewnętrznych), Lekarzy kierujących oraz Pacjentów. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwi rezerwację zleceń oraz automatyczne lub ręczne wysyłanie zleceń do systemu PACS. Automatyczna zmiana statusu badania w RIS w momencie wysłania badania na PACS | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość rejestrowania badania z poziomu RIS w HIS "zlecenie w imieniu poradni". | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość zapisywania danych w RIS bez połączenia z HIS, z późniejszą synchronizacją danych RIS /HIS. Możliwość „zastępczego” dokonania zlecenia z poziomu RIS (w imieniu poradni), z późniejszą synchronizacją danych z RIS do HIS. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwi automatyczne pobieranie z PACS informacji o realizacji zlecenia oraz wyświetlenie zdjęcia (wyniku badania) podczas opisywania zlecenia. | TAK | TAK / NIE * | - |
| FUNKCJE PLANOWANIA PRACY |  | X | X | X |
|  | Możliwość rejestracji zleceń na badania diagnostyczne na podstawie skierowań oraz prywatnie. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość rezerwowania skierowań na badania diagnostyczne, przesłane z systemu HIS. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość wysyłania zleceń na badania diagnostyczne do systemu PACS z wykorzystaniem protokołu HL7. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość odebrania potwierdzenia wykonania badania z systemu PACS z wykorzystaniem protokołu HL7. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość ręcznego zatwierdzenia wykonania badania. | TAK | TAK / NIE * | - |
| FUNKCJE OBSŁUGI ZLECEŃ I OPISYWANIA BADAŃ |  | X | X | X |
|  | System umożliwia dodanie opisu do wykonanych badań diagnostycznych oraz przesłanie zatwierdzonego opisu badań do systemu PACS z wykorzystaniem protokołu HL7. Opis badania wprowadza się na zdefiniowanych szablonach. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia dodanie jednego opisu do kilku badań diagnostycznych pacjenta. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia ustawienie opisowi badania „do konsultacji”. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia edycję oraz usunięcie opisu badania dla uprawnionych użytkowników. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia rejestrację zleceń bezopisowych. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia wydruk opisu badania. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia nadanie badaniom kodu kreskowego. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia wprowadzenie uwag technika oraz radiologa do badania. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia nagrywanie opisu badań na płytę. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia wyświetlenie statusu badania: badanie nieopisane; badanie w trakcie opisywania; badanie opisane; badanie wysłane do systemu PACS; badanie rozpoczęte i zakończone. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System udostępni funkcję realizacji zlecenia w pracowni (zaplanowanie badania, rejestracja badania, opis, zużycie zasobów, weryfikacja wyników). | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System udostępni funkcję wprowadzenia wyniku badania opisowego z możliwością filtrowania zleceń wg statusu: badania do opisu, badania w trakcie opisywania (system zabezpiecza przed edycją badania przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie oraz wyświetla dane użytkownika właśnie wprowadzającego wynik), badania opisane, badania zablokowane. System automatycznie zapisuje wprowadzany opis wyniku na formularzu co określoną liczbę sekund oraz umożliwia wydruk wyniku badania dla pacjenta. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Zapis kolejnych konsultacji danego badania z możliwością ich przeglądania. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System udostępni funkcję definiowania własnych szablonów wyników (wzorów opisów) w postaci ustrukturyzowanych formularzy składających się z różnego rodzaju pól (m.in. pola tekstowe, pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z datą), wprowadzenia wyniku badania na podstawie gotowych szablonów oraz załączania do zlecenia dowolnego pliku multimedialnego związanego z danym badaniem. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość wykorzystania zaawansowanego edytora opisu, umożliwiającego co najmniej: zmianę kroju, wielkości i koloru czcionki, pogrubienie, pochylenie, podkreślenie. Obsługa polskich znaków diakrytycznych. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Wybór badania do opisu z możliwością otwarcia obrazu w formacie DICOM 3 na stacji roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym eFilm, ArView, Carestream, Impax lub innym równoważnym programem diagnostycznym. Integracja z lekarska stacja diagnostyczną z poziomu klienta RIS – możliwość otwarcia z poziomu RIS obrazów w przeglądarce diagnostycznej. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia dodanie opisu do wykonanych badań diagnostycznych oraz przesłanie zatwierdzonego opisu badań do systemu PACS z wykorzystaniem protokołu HL7. Opis badania wprowadza się na zdefiniowanych formularzach. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość rejestracji personelu obecnego przy wykonywaniu badania z podziałem na lekarzy, lekarz konsultujący, technik, personel dodatkowy np.: pielęgniarka, anestezjolog, itd. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System gromadzi następujące dane: przygotowana aktywność, czas oraz objętość, godzina podania, aktywność pozostała w strzykawce, czas pomiaru, podana aktywność, czas podania. | TAK | TAK / NIE * | - |

Wdrożenie i integracja

Wdrożenie będzie polegało na zainstalowaniu i uruchomieniu wszystkich komponentów dostarczonego systemu. Następnie we współpracy z Zamawiającym zostaną wykonane prace polegające na dostosowaniu procesów, wzorców wydruków i wzorców formularzy.  Wykonawca zapewni wsparcie techniczne i aktualizacje dla wdrożonego rozwiązania przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty podpisania protokołu kończącego wdrożenie.

Wykonawca przeprowadzi instalację dostarczonych urządzeń oraz oprogramowania wg następujących wymagań:

- Zostanie przeprowadzona integracja systemów PACS/RIS z systemem medycznym obecnie użytkowanym przez zamawiającego lub z dostarczonym w ramach niniejszego postępowania – zgodnie z określonymi wymaganiami. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z integracją PACS/RIS z obecnie użytkowanym przez Zamawiającego systemem HIS. Szacunkowy koszt integracji to 38000 zł (brutto).

- Przeprowadzona zostanie instalacja i testy dostarczonego skanera radiografii pośredniej w połączeniu z aparatem rentgenowskim zamawiającego.

- Przeprowadzona zostanie instalacja i konfiguracja serwera PACS w ramach dostarczonego w zadaniu nr 2 klastra niezawodnościowego,

- Wykonawca skonfiguruje mechanizm archiwizacji danych z wykorzystaniem biblioteki LTO dostarczonej w ramach zadania nr 2,

- Wykonawca skonfiguruje i przeprowadzi kalibrację dostarczonej stacji diagnostycznej RTG,

- Wykonawca skonfiguruje i przeprowadzi testy duplikatora płyt CD/DVD,

- Wykonawca uruchomi moduł dystrybucji obrazów diagnostycznych na 30 komputerach klienckich,

- Wykonawca zintegruje mechanizm autoryzacji dostarczonych systemów z usługą ActiveDirectory wykorzystywaną przez zamawiającego.

Szkolenia

- Wykonawca przeprowadzi szkolenia stanowiskowe z obsługi wszystkich elementów wchodzących w skład systemu cyfrowego RTG dla 3 osób. Wykonawca przeznaczy na szkolenia stanowiskowe pulę 15 godzin zegarowych. Możliwe jest uzyskanie dodatkowych punktów za zwiększenie ilości godzin szkolenia stanowiskowego. Wykonawcę pula godzin zegarowych będzie rozliczana z dokładnością do 1 godziny zegarowej.

- Wykonawca przeprowadzi stanowiskowe szkolenia grupowe z obsługi modułu dystrybucji obrazów diagnostycznych dla 36 osób, grupy maksymalnie 9 osobowe. Wykonawca przeznaczy na szkolenia pulę minimum 6 godzin zegarowych. Zaoferowana przez Wykonawcę pula godzin zegarowych będzie rozliczana z dokładnością do 1 godziny zegarowej. Szkolenia grupowe zostaną przeprowadzone na sprzęcie komputerowym Wykonawcy. Zamawiający udostępni sale szkoleniową.

- Wykonawca przeprowadzi zaawansowane szkolenia z zakresu administracji wdrożonym rozwiązaniem dla 2 osób. Wykonawca przeznaczy na zaawansowane szkolenia pulę 10 godzin zegarowych. Zaoferowana przez Wykonawcę pula godzin zegarowych będzie rozliczana z dokładnością do 1 godziny zegarowej.

Część  2 – Wdrożenie e-usług, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego

Zadanie obejmuje: analizę przedwdrożeniową, dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta (EDM) wraz z platformą e-usług. Ponadto zmodernizowane zostanie zaplecze serwerowe i sieciowe (utworzenie archiwum cyfrowego oraz doposażenie gabinetów lekarskich w niezbędny sprzęt komputerowy).

Sprzęt będący przedmiotem postępowania powinien być fabrycznie nowy, w oryginalnym opakowaniu, gotowy do pracy.

Zamawiający dopuszcza integrację z obecnie posiadanym systemem HIS firmy Kamsoft (KS-SOMED) systemów EDM i e-usług pod warunkiem spełnienia wymagań niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość kompleksowej wymiany systemu HIS firmy Kamsoft na inny system zapewniający te same funkcjonalności co obecnie używany. Zaoferowane rozwiązanie e-usług, elektronicznej dokumentacji medycznej musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa na dzień złożenia oferty jak i finalnego odbioru systemu.  Zamawiający wymaga, aby zaoferowany system EDM był spójny i kompatybilny z obecnie używanym przez zamawiającego oprogramowaniem KS-SOMED.  Zamawiający wymaga, aby:

- zaoferowane oprogramowanie dziedzinowe posiadało możliwość rozbudowy o kolejne moduły i interfejsy,

- zaoferowane oprogramowanie EDM i HIS umożliwiało autoryzację z Active Directory bez potrzeby podawania loginu i hasła przy uruchamianiu aplikacji.

| Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych: | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
|  | Producent | Podać | ……………………………… | - |
|  | Nazwa i typ | Podać | ……………………………… | - |
|  | Liczba równoczesnych użytkowników: licencja dla min. 29 stanowisk | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość archiwizacji dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość archiwizacji dokumentów złożonych, wieloczęściowych i przyrostowych tj księgi | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość obsługi załączników do dokumentów | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość rejestracji dokumentów elektronicznych generowanych przez system medyczny w repozytorium dokumentacji elektronicznej | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Cyfryzacja dokumentu papierowego i dołączanie go do dokumentacji elektronicznej | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Dostęp do całości dokumentacji przechowywanej w EDM z poziomu wbudowanych w systemy medyczne mechanizmów | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość exportu/importu dokumentu elektronicznego do/z pliku w formacie XML | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość znakowania czasem dokumentu | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość weryfikacji podpisu | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość weryfikacji integralności dokumentu | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość wydruku dokumentu | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość wersjonowania przechowywanych dokumentów z dostępem do pełnej historii poprzednich wersji. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Repozytorium EDM musi umożliwiać: - rejestrację dokumentu - pobieranie dokumentów w formacie XML | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System uprawnień pozwalający na precyzyjne definiowanie obszarów dostępnych dla danego użytkownika pełniącego określoną rolę. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu do określonych operacji w repozytorium. | TAK | TAK / NIE * | - |
| Moduł Stomatolog – 1 stanowisko |  |  |  |  |
|  | System umożliwia definiowanych własnych stanów uzębienia np. zęby nadliczbowe, próchnica zębiny, próchnica cementu. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W systemie możliwe jest uszczegółowienie zaznaczonego stanu uzębienia (własne, jednorazowe uwagi). | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość zaznaczenia na diagramie uzębienia korony, przęsła mostu, implantu, protezy, brak zęba, brak zawiązki np.. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W systemie istnieje możliwość kolorystycznego rozróżnienie na diagramie uzębienia różnych stanów uzębienie (różnych rozpoznań według klasyfikacji ICD10). | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System posiada mechanizm definiowanie listy własnych rozpoznań oraz określenie koloru jakim dane rozpoznanie będzie oznaczane na diagramie uzębienia. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość definiowania okolicy okołowierzchołkowej: zapalenie tkanek, ostre surowice, ostre ropne np.. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia oznaczenie na diagramie uzębienia ustawienia zęba: obrót, nachylenie, ułożenie np.. Odwzorowanie jest pełne w ramach wyświetlanego diagramu 2D/3D oraz dokumentacji | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia zaznaczenie na diagramie zęba dodatkowego. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość wydruku diagramu uzębienia. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia rejestrację wykonywanych zabiegów na wskazanym zębie, zębach, jamie ustnej. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia rejestrację wykonanego zabiegu zarówno na całym zębie, określonej przestrzeni jamy ustnej (np. lewa górna ćwiartka, szczęka, żuchwa) jak i na pojedynczej powierzchni wybranego zęba. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W systemie istnieje możliwość rejestrowania użytych materiałów do zabiegu wraz z określeniem koloru. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia tworzenie własnej bazy wykorzystywanych materiałów. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia tworzenie własnej bazy automatów powiązanych z wykonywanymi zabiegami np. zdefiniowanie automatu który po wykonaniu zabiegi na wskazanym rozpoznaniu zmieni lub skasuje rozpoznanie początkowe (np. zmiana rozpoznania próchnicy na wypełnienie po wykonaniu zabiegu opracowanie ubytku na wskazanej powierzchni zęba). | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W systemie istnieje możliwość dołączania zdjęć do dokumentacji medycznej danej wizyty. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia prezentację i przemieszczanie się diagramu uzębienia w widoku trójwymiarowym. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość wprowadzenia i przeglądania zdjęć dołączonych do wizyty pacjenta. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość wystawiania i drukowania dawkowania leku. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia drukowanie oraz wystawianie recept zgodnych z obowiązującymi przepisami. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W systemie jest możliwość wypełniania i przeglądania formularzy wywiadów stomatologicznych. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W systemie istnieje możliwość wprowadzenia i przeglądania zdjęć dołączonych do wizyty pacjenta. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość rejestrowania wyników badań. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W systemie możliwe jest wypełnianie i przeglądanie formularzy stomatologicznych. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia wystawianie i drukowanie recept, zgodnych z obowiązującymi przepisami. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość przeglądania i ewentualna modyfikacja wprowadzonych danych w innych modułach. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość edycji i usunięcia wykonanego zabiegu. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia oznaczanie poszczególnych stanów dla całego zęba, powierzchni i partii korzenia. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Materiały wykorzystywane w czasie zabiegów. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia drukowanie dawkowania leków. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W systemie istnieje możliwość dodania skierowania pacjentowi podczas wizyty. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość automatycznego wyboru umiejscowienia zabiegu. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia podanie rabatu procentowego w czasie wykonywania usługi. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W systemie istnieje możliwość zmiany kodu świadczenia. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W systemie możliwe jest wprowadzenie danych o świadczeniach wykonanych na podstawie przepisów o koordynacji. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W systemie istnieje możliwość kolorystycznego rozróżnienia na diagramie uzębienia różnych stanów uzębienia (różnych rozpoznań według klasyfikacji ICD10) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia obracanie diagramu uzębienia. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W systemie możliwe jest przybliżanie i oddalanie widoku trójwymiarowego diagramu uzębienia. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość przesuwania w prawo, w lewo, do góry, na dół, do tyłu widoku trójwymiarowego diagramu uzębienia. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia wpisywanie rozpoznań według klasyfikacji ICD10 na diagramie uzębienia w widoku 3D. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia automatyczne powiązanie rozpoznania stomatologicznego z kodem ze słownika ICD10 | TAK | TAK / NIE * | - |
| Moduł Okulista – 1 stanowisko |  |  |  |  |
|  | Możliwość definiowania i rejestrowania parametrów oczu pacjenta. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W systemie możliwe jest stworzenie dodatkowych badań przedmiotowych wykorzystując zdefiniowane szablony. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W systemie istnieje możliwość rejestracji wydawanych recept okularowych z możliwością wydruku, zgodnie z obowiązującymi wzorcami w NFZ. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia rejestrację wydawanych recept soczewkowych. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość tworzenia własnej bazy soczewek. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia wydruk przeprowadzonej wizyty. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W systemie istnieje możliwość kopiowania wystawionych recept. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia automatyczne generowanie zamówień do producentów na soczewki kontaktowe na podstawie dopasowanych soczewek oraz ich wydruk. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W systemie istnieje możliwość wystawienia recepty okularowej. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System udostępnia minimalny zakres informacji (informacje o recepcie): dane osobowe pacjenta, dane osobowe lekarza, datę wystawienia recepty, datę ostatniego badania okulistycznego, wartości z badania okulistycznego, rodzaj szkieł, informacje dodatkowe. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość wystawienia recepty soczewkowej. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W systemie istnieje możliwość przeglądania wystawionych recept okulistycznych. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W systemie istnieje możliwość dodawania i tworzenia własnych wzorców formularzy. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia automatyczne zamykanie zleceń dla rozpoznań nieprzewlekłych. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość wydruku i przeglądu historii zdrowia i choroby pacjenta. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia przypisanie dla konkretnego oka (prawe, lewe) odpowiednie rozpoznanie. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W systemie istnieje możliwość do przypisanych leków, podanie różnego dawkowania dla wybranego oka. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia zmianę leku na wybrany zamiennik. | TAK | TAK / NIE * | - |

| E-usługi Dostęp do wszystkich usług elektronicznych będzie możliwy przez stronę internetową Zamawiającego. Wykonawca utworzy podstronę w ramach istniejącej strony internetowej pod adresem www.pzla-strzelin.pl informującą pacjenta o sposobie dostępu do e-Usług. Zamawiający dopuszcza dostarczenie wybranych lub wszystkich e-usług w modelu SaaS. W celu zachowania bezpieczeństwa zastosowanie znajdzie również metoda uwierzytelniania danych, szczególnie istotna w procesie eRejestracji. Pacjent będzie mógł rejestrować wizytę przy użyciu wiarygodnych danych takich jak: login, hasło. Ponadto zastosowane interfejsy i system informatyczny zostaną wybudowany z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0. Wszystkie wdrożone e-usługi muszą działać w połączeniu z systemem medycznym. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| eRejestracja |  |  |  |  |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych: | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
|  | Producent | Podać | ……………………………… | - |
|  | Nazwa i typ | Podać | ……………………………… | - |
|  | Ilość dostępnych terminarzy w module eRejestracja min. 45 | Podać | ……………………………… | - |
|  | Umożliwi rezerwację wizyty lekarskiej za pomocą terminarza godzin przyjęć lekarskich, dostępnego na platformie eUsług | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Wymagane funkcjonalności: - Dostęp dla pacjenta do wszystkich dostępnych terminów wizyt, udostępnionych przez Zamawiającego. - Dostęp do usługi będzie zrealizowany w formie aplikacji przeglądarkowej i mobilnej (Android, iOS, Windows – do pobrania z ogólnie dostępnych sklepów). - Dostęp pacjenta do usługi nie będzie wymagał posiadania konta. - Pacjent posiadający konto i rezerwujący wizyty lekarskie on-line za jego pośrednictwem będzie miał dostęp do listy swoich lekarzy oraz historii rezerwacji. Pacjent może również personalizować swój profil. - Pacjent samodzielnie wskazuje termin i godzinę wizyty oraz ma możliwość przesłania krótkiej informacji dla lekarza. - Proces obsługi rezerwacji pacjenta może być w pełni zautomatyzowany (wysyłka informacji zwrotnej do pacjenta bez ingerencji personelu rejestracji), jak również zgłoszenia internetowe mogą być każdorazowo weryfikowane i potwierdzane przez personel (zależy od przyjętego modelu obsługi zgłoszeń). - Pacjent uzyska możliwość umówienia się na wizytę lekarską za pomocą terminarza lekarza udostępnionego. Terminarz lekarza jest pobierany bezpośrednio z systemu medycznego, a każda rezerwacja pacjenta automatycznie zajmuje termin w grafiku lekarza w systemie medycznym. | Tak | TAK / NIE * | - |

| ePowiadomienia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych: | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
|  | Producent | Podać | ……………………………… | - |
|  | Nazwa i typ | Podać | ……………………………… | - |
|  | Usługa ePowiadomień pozwoli na automatyczne zdefiniowanie powiadomień dla pacjenta (m.in. o zbliżających się terminach wizyt i badań oraz innych zdarzeniach medycznych np.: o badaniach profilaktycznych) poprzez kanały: sms, e-mail, wiadomości dostępne po zalogowaniu przez pacjenta). | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Dostarczony zostanie pakiet umożliwiający wysłanie 12000 wiadomości tekstowych SMS w okresie 60 miesięcy od podpisania protokołu końcowego. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Wymagane funkcjonalności: - Możliwość automatycznej wysyłki SMS, e-mail do pacjenta z przypomnieniem o wizycie. - Możliwość definiowania wzorców treści SMS (z wykorzystaniem danych zapisanych w bazie – np. automatyczne podstawianie w treści SMS czasu rozpoczęcia wizyty). - Możliwość wyboru poradni, dla których mają być wysyłane SMS-y. - Możliwość wysyłania SMS, e-mail tylko do pacjentów, którzy wyrazili na to zgodę. - Możliwość wysyłki SMS, e-mail do grupy pacjentów (bez względu na termin wizyty). - Możliwość wyświetlenia w systemie informatycznym treści zwrotnych wiadomości SMS przesyłanych przez pacjentów w odpowiedzi np. na SMS z przypomnieniem o wizycie. - Możliwość odwołania wizyty przez pacjenta za pomocą SMS o ściśle ustalonej treści. | Tak | TAK / NIE * | - |

| eLeki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych: | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
|  | Producent | Podać | ……………………………… | - |
|  | Nazwa i typ | Podać | ……………………………… | - |
|  | Usługa eLeki umożliwi pacjentom zgłoszenie do przychodni (przez Internet) zapotrzebowania na leki, co umożliwi lekarzowi prowadzącemu szybkie wypisanie recepty na kontynuację leczenia dla osób przewlekle chorych. | Tak | TAK / NIE * |  |
|  | Wymagane funkcjonalności: - Możliwość przesyłania za pośrednictwem portalu „zamówienia” na wystawienie recepty na lek - opcja dostępna dla pacjentów, posiadających stałe konto. - Funkcja pozwalająca pacjentowi zamówić receptę na podstawie listy leków wypisanych wcześniej w placówce przez lekarza. - Zatwierdzenie przez pacjenta wybranych leków sprawia, że wykaz ten trafia do lekarza. - Usługa daje możliwość szybkiego wystawienia recepty (bez konieczności wyszukiwania w słowniku). Lekarz zatwierdza według własnego uznania leki wskazane przez pacjenta. | Tak | TAK / NIE * |  |

| eDokumentacja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych: | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
|  | Producent | Podać | ……………………………… | - |
|  | Nazwa i typ | Podać | ……………………………… | - |
|  | Usługa umożliwi dostęp do indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta zgromadzonej w archiwum cyfrowym. Usługa umożliwi pobranie dokumentacji w formie cyfrowej opatrzonej podpisem cyfrowym lekarza (usługa zastąpi tradycyjne pobieranie kserokopii z kartotek). Usługa zostanie uruchomiona na serwerach Zamawiającego w formie witryny internetowej (portal pacjenta) do której zostanie wykonane przekierowanie ze strony www.pzla-strzelin.pl. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Wymagane funkcjonalności: - Aplikacja umożliwi pacjentowi przeglądanie udostępnionych mu dokumentów medycznych za pośrednictwem Internetu. - Możliwość drukowania wybranych elementów dokumentacji medycznej pacjenta. - Usługa będzie udostępniać tylko dokumentację podpisaną podpisem elektronicznym o zarchiwizowaną w module elektronicznej dokumentacji medycznej. - Dostęp do usługi będzie możliwy poprzez szyfrowaną sesję po zalogowaniu się pacjenta nadanym wcześniej loginem i hasłem. | Tak | TAK / NIE * | - |

| eUczulenia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych: | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
|  | Producent | Podać | ……………………………… | - |
|  | Nazwa i typ | Podać | ……………………………… | - |
|  | Usługa umożliwi pacjentom automatyczną kontrolę uczuleń na leki. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Wymagane funkcjonalności: - Możliwość rejestrowania przez pacjenta na swoim koncie informacji o uczuleniach na lek lub substancję. - Automatyczne informowanie lekarza, podczas wypisywania recept o możliwych reakcjach uczuleniowych, dzięki informacji zamieszczonej przez pacjenta. | Tak | TAK / NIE * | - |

| eLaboratorium |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych: | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
|  | Producent | Podać | ……………………………… | - |
|  | Nazwa i typ | Podać | ……………………………… | - |
|  | Usługa umożliwi ucyfrowienie obiegu dokumentacji związanej ze zlecaniem i otrzymywaniem wyników badań laboratoryjnych. Dostęp do wyników online przez lekarza w gabinecie oraz dla pacjenta po zalogowaniu na swoje konto. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Wymagane funkcjonalności: - Komunikacja z laboratorium wykonującym badania. - Automatyczne przesyłanie do systemu laboratoryjnego zleceń na wykonanie badań. - Odbiór wyników badań z systemu laboratoryjnego i automatyczny zapis wyników z dokumentacji medycznej wraz z kodem ICD9 wykonanego badania. - Dostęp do wyników dla pacjentów poprzez internet. | Tak | TAK / NIE * | - |

| eWizyta lekarska domowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych: | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
|  | Producent | Podać | ……………………………… | - |
|  | Nazwa i typ | Podać | ……………………………… | - |
|  | System eWizyta – umożliwi przeprowadzenie wizyty lekarskiej przez lekarza w domu pacjenta za pomocą urządzenia mobilnego (tablet, telefon). Lekarz przed wizytą pobierze elektroniczną dokumentację medyczną pacjenta na urządzenie mobilne. Na podstawie danych zapisanych w urządzeniu mobilnym i badaniu przedmiotowemu lekarz udokumentuje przebieg wizyty i wystawi wszelkiej niezbędne dokumenty (e-Receptę, e-Skierowanie, e-Zwolnienie lekarskie). Po powrocie do placówki medycznej urządzenie zsynchronizuje dane dot. przeprowadzonej wizyty z bazą danych systemu dziedzinowego. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwi jednoczesną pracę na 4 stanowiskach wyposażonych w urządzenia mobilne. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwi rozliczenie świadczeń pacjenta przez możliwość wybrania usług oraz procedur medycznych na tych usługach | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Automatyczna synchronizacja i zapis wizyty w systemie dziedzinowym w momencie dostępności serwera bazodanowego | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Pobranie wizytówki pacjenta za pomocą skanowania QR kodów | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Uzupełnianie formularzy podczas wykonywania wizyty pochodzących z systemu dziedzinowego | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | System do obsługi eWizyty powinien być dostępny w sklepach na 3 platformach (iOS, Android i Windows) | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Do wymiany danych z systemem dziedzinowym należy wykorzystać bezpieczne połączenie szyfrowane. System umożliwi wykonanie wizyty na urządzeniu mobilnym poza placówką, bez dostępu do serwera (offline) | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Zabezpieczenie aplikacji poprzez mechanizm autoryzacji dla każdego lekarza z osobna | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Drukowania recept i skierowań w trakcie realizacji wizyty | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Wystawianie skierowania do specjalisty, diagnostyki, laboratorium, szpitala i ZPO z aplikacji | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Wystawianie zwolnienia ZUS | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Dla leku dostępne są szczegółowe dane o nim takie jak skład, opakowanie, poza tym leki silnie działające są dodatkowo wyróżnione graficznie. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Szybkie wystawianie recept na podstawie zażywanych leków. Możliwość wystawiania recept z podręcznego receptariusza lub na podstawie leków recepturowych. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Dostępny będzie mechanizm podpowiadania uprawnienia/odpłatności podczas wybierania leku na receptę. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Umożliwi uzupełnianie danych wizyty typu uczulenia, rozpoznanie, wywiad, badanie przedmiotowe, zalecenia. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwi wykorzystanie kodów kreskowych w ramach stosowanego rozwiązania (drukowanie oraz odczyt identyfikatorów pacjentów, dokumentacji HZiCh). | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | System zapewni bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych zgodną z zasadami ogólnymi (formaty danych, chronologia zdarzeń) oraz z zasadami walidacji danych obowiązujących w dokumentacji medycznej. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwi pracę użytkową przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – nie dotyczy usług Saas, gdzie są dopuszczalne okienka serwisowe. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | System będzie posiadał zaimplementowane mechanizmy walidacji haseł zgodnie z wymaganiami ustawowymi przewidzianymi dla rodzaju danych przetwarzanych przez system. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Językiem obowiązującym w systemie, w chwili instalacji, jest domyślny język systemu. Dotyczy to wszystkich menu, ekranów, raportów, wszelkich komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. Polskie znaki diakrytyczne są dostępne w każdym miejscu i dla każdej funkcji w systemie łącznie z wyszukiwaniem, sortowaniem (zgodnie z kolejnością liter w polskim alfabecie), drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie. W przypadku administratora dopuszczalna jest częściowo komunikacja w języku angielskim. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | System obsłuży słowniki rozpoznań zgodnie z klasyfikacją ICD-10, procedur medycznych zgodnie z nową edycją klasyfikacji procedur ICD-9 CM. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość uzyskania informacji dotyczących pacjenta oraz rezerwacji wizyt. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Weryfikowanie statusu ubezpieczenia w eWUŚ, | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwi wydruk recepty zgodnie z obowiązującymi normami - wzorcami recept. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwi gromadzenie informacji o zażywanych lekach przez pacjenta | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | W systemie zostanie udostępniona możliwość wprowadzenia informacji o wykonanych usługach medycznych refundowanych przez NFZ. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwi wgląd do wizyt archiwalnych pacjentów. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwi przeglądanie zarezerwowanych wizyt dla określonego lekarza. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość wyszukiwania rozpoznań wg. kodu ICD10. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość wypełnienia wywiadu, badania przedmiotowego w określonym czasie (dostępna edycja badań/wywiadów). | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwi wystawianie skierowań na badania diagnostyczno - obrazowe, konsultacyjne, specjalistyczne itp.. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość wydruku wystawionych skierowań. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwi gromadzenie w systemie informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwi dostęp do bazy leków widocznych w rejestrze leków. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość wystawienia recept na kuracje miesięczne. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwi wystawienie recepty z możliwością sprawdzenia interakcji poszczególnych leków. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwi automatyczną podpowiedź przy wypisywaniu recepty o jego stopniu odpłatności za zaordynowany lek, w zależności od wprowadzonego rozpoznania i uprawnień pacjenta. | Tak | TAK / NIE * | - |

| Wymagania dot. producenta oprogramowania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
|  | System oferowany posiada wersję instalacyjną systemu, pozwalającą administratorowi na samodzielną instalację | TAK | TAK / NIE * | - |

| Tablety – 4 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| 1. | Producent | Podać | ……………………………………………… | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | ……………………………………………… | - |
| 3. | Przekątna ekranu min. 10,1” | Tak | TAK / NIE * | - |
| 4. | Rozdzielczość min. 1280 x 800 pikseli | Tak | TAK / NIE * | - |
| 5. | Matryca IPS | Tak | TAK / NIE * | - |
| 6. | Ekran dotykowy | Tak | TAK / NIE * | - |
| 7. | Microsoft Windows w wersji 8 lub wyższej (w polskiej wersji językowej) lub równoważny. Przez równoważność rozumie się funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny w szczególności możliwość uruchomienia następujących rodzajów oprogramowania: - dostarczony w ramach tego postępowania moduł eWizyty lekarskiej, - Ważna uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego wcześniej oprogramowania. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 8. | Wersja językowa: polski | Tak | TAK / NIE * | - |
| 9. | Procesor wielordzeniowy | Tak | TAK / NIE * | - |
| 10. | Pamięć RAM min. 2GB | Tak | TAK / NIE * | - |
| 11. | Pamięć wbudowana min. 64 GB | Tak | TAK / NIE * | - |
| 12. | Wbudowana kamera rozdzielczość nagrywania 1280 x 720 pikseli | Tak | TAK / NIE * | - |
| 13. | Wbudowane głośniki – 2 szt. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 14. | Wbudowany mikrofon – 1 szt. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 15. | Komunikacja: Bluetooth | Tak | TAK / NIE * | - |
| 16. | Komunikacja: WiFi 802.11 b/g/n | Tak | TAK / NIE * | - |
| 17. | Czytnik kart pamięci: microSD / SDHC | Tak | TAK / NIE * | - |
| 18. | Wyjście HDMI lub Micro HDMI – 1 szt. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 19. | Złącze USB 2.0 – 1 szt. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 20. | Złącze USB 3 Typ C – 1 szt. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 21. | Złącze Combo jack (wejście/wyjście audio) – 1 szt. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 22. | Dołączana klawiatura z funkcją touchpada | Tak | TAK / NIE * | - |
| 23. | Warunki gwarancji: Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres min. 24 m-cy na dostarczone tablety oraz na wszystkie akcesoria wchodzące w ich skład. | Tak | TAK / NIE * Okres zgodnie z formularzem ofertowym | Zgodnie z SIWZ |

| Stacje robocze z monitorem – 30 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| 1. | Producent | Podać | ……………………………………………… | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | ……………………………………………… | - |
| 3. | Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie, do obsługi systemu KS-SOMED firmy Kamsoft S.A. lub innego systemu HIS zaproponowanego w ramach realizacji niniejszego zamówienia, do poglądowego (nie diagnostycznego) przeglądu obrazów radiologii cyfrowej w systemie PACS, aplikacji biurowych, innych aplikacji medycznych wykorzystywanych w gabinetach lekarskich. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 4. | Wydajność: Komputer stacjonarny przeznaczony do pracy w biurach, osiągający wynik w teście PassMark CPU min 3600 pkt. (dostępnym pod adresem http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) | Tak Podać | ……………………………………………… | - |
| 5. | Pamięć operacyjna RAM: 8 GB | Tak | TAK / NIE * | - |
| 6. | Pamięć masowa HDD: min. 128 GB SSD | Tak Podać | ……………………………………………… | - |
| 7. | Karta grafiki: Wspierająca technologię DirectX w wersji 10 | Tak | TAK / NIE * | - |
| 8. | Wyposażenie multimedialne: płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową | Tak | TAK / NIE * | - |
| 9. | Obudowa: Małogabarytowa typu small form factor z obsługą kart PCI Express o niskim profilu wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzne typu „slim” i 1 szt 3,5” wewnętrzne, Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza się, aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, | Tak | TAK / NIE * | - |
| 10. | Wymagania dodatkowe - Min. 6 gniazd USB, w tym 2 wyprowadzone na przedni panel obudowy - Gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni panel obudowy - Złącza wideo: 1xVGA oraz 1x HDMI - min. dwa wolne złącza PCI-E 16x - Gniazdo Gigabit Ethernet - Odtwarzacz płyt CD/DVD - Mysz Optyczna USB wraz z dołączoną podkładką - Klawiatura USB zgodna z układem „polski programisty” | Tak | TAK / NIE * | - |
| 11. | System operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL wraz możliwością downgrade (instalacja wcześniejszej wersji systemu) do Windows 7 Professional 64bit PL + nośnik do systemu Windows 7 lub system równoważny. Wymagane oświadczenie wykonawcy potwierdzające, iż oferowana licencja systemu operacyjnego pochodzi z legalnego źródła i została zakupiona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przez równoważność rozumie się funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny w szczególności możliwość uruchomienia następujących rodzajów oprogramowania: - Kamsoft S.A..: KS-SOMED lub inny system obsługi przychodni dostarczony w ramach tego postępowania, - przeglądarka obrazów diagnostycznych dostarczona w ramach tego zamówienia, - oprogramowanie medyczne wykorzystywane w gabinetach lekarskich, - pakiet biurowy Microsoft Office 2010. Ważna uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego wcześniej oprogramowania. Zamawiający jednocześnie wymaga, aby oferowany system operacyjny: - umożliwiał pełną integrację z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012, - umożliwiał zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI, - posiadał w pełni spolonizowany interfejs użytkownika wraz z pomocą kontekstową w języku polskim, - obsługiwał jednostki z maksymalnie rozbudowaną pamięcią operacyjną. Typ licencji musi być zgodny z polityką licencyjną producenta oprogramowania, zezwalająca na użytkowanie oprogramowania w Jednostce Medycznej (np. licencje przeznaczone dla instytucji akademickich oferowane systemom ochrony zdrowia nie mogą zostać zastosowane) | Tak Podać | ……………………………………………… | - |
| 12. | Monitor - Rodzaj matrycy: TN - Matryca matowa - Przekątna ekranu: min. 22 cale - Rozdzielczość: min. 1680x1050 - Format ekranu: 16:10 - Jasność nie gorzej niż 250 cd/m2 - Kontrast: 1000:1 - Złącze wideo: Umożliwiające bezpośrednie połączenie z jednostką centralną (bez użycia przejściówek) - Wbudowane głośniki - Funkcja Pivot - Dostarczone wszystkie przewody do podłączenia urządzenia z jednostką centralną (Kabel zasilający, kabel sygnałowy, kabel audio) | Tak | TAK / NIE * | - |
| 13. | Warunki Gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu. Usunięcie awarii – do 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. W przypadku usterki nośnika danych (dysku twardego) w trakcie trwania gwarancji uniemożliwiającej bezpowrotne usunięcie danych bez trwałego zniszczenia nośnika (dysku twardego), przed oddaniem go do serwisu, Zamawiający zatrzymuje uszkodzony nośnik oraz otrzymuje nowy o parametrach zgodnych z uszkodzonym – wymóg podyktowany koniecznością wyeliminowania możliwości wycieku danych wrażliwych, które mogą być na ww. nośniku przechowywane. | Tak | TAK / NIE * Okres zgodnie z formularzem ofertowym | Zgodnie z SIWZ |

| Serwery do klastra HA – 2 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| 1. | Producent | Podać | ……………………………………………… | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | ……………………………………………… | - |
| 3. | Zastosowanie: Serwery będą elementami klastra niezawodnościowego HA. W ramach którego będą pracować maszyny wirtualne z aplikacjami i bazami danych. Klaster będzie pracował pod kontrolą platformy wirtualizacji. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 4. | Procesor: Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 250 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji jednoprocesorowej, lub osiągnięcie wyniku min. 71 punktów w teście SPECfp_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji jednoprocesorowej, lub osiągnięcie wyniku min. 190 punktów w teście SPECfp_rate__base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji jednoprocesorowej. | Tak Podać | ……………………………………………… | - |
| 5. | Pamięć operacyjna RAM: Co najmniej 48GB z możliwość rozbudowy do min 64GB | Tak Podać | ……………………………………………… | - |
| 6. | Pamięć masowa HDD: Możliwość instalacji co najmniej 4 dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS, SSD oraz dyski samoszyfrujące tzw. SED. Zainstalowane 2 dyski twarde SATA lub SAS min. 7,2 k RPM o pojemności min. 300GB każdy, skonfigurowane fabrycznie RAID 1. | Tak Podać | ……………………………………………… | - |
| 7. | Kontroler pamięci masowej: zintegrowany z płytą główną, umożliwiający utworzenie następujących poziomów RAID 0, 1, 10, możliwość podłączenia min. 4 dysków twardych SATA lub SAS | Tak | TAK / NIE * | - |
| 8. | Karta grafiki: Z minimalną rozdzielczością 1280x1024 | Tak | TAK / NIE * | - |
| 9. | Płyta główna: Dedykowana do pracy w serwerach z możliwością zainstalowania jednego procesora. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 10. | Sloty PCI Express / Porty: - min. 1 slot x4 generacji 3 o prędkości co najmniej x4, - min. 2 sloty x8 generacji 3 o prędkości co najmniej x8, - min. 4 porty USB 2.0, - min. 2 porty RJ45, - min. 1 port VGA, - min. 1 port RS232 | Tak | TAK / NIE * | - |
| 11. | Interfejsy sieciowe: Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 12. | Karta zarządzająca: Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiający: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6, - wsparcie dla co najmniej: SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH, - możliwość zarządzania serwerem w trybie graficznym oraz tekstowym, - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer, - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 13. | Kontroler HBA: Kontroler SAS umożlwiający podłączenie zewnętrznych pamięci masowych w standardzie SAS. Kompatybilny z oferowanym serwerem oraz macierzą dostarczaną w ramach tego zamówienia. Wymagane parametry: • 2 zewnętrzne porty mini-SAS HD x4 (SFF-8644) • transfer minimum 12Gb/s | Tak | TAK / NIE * | - |
| 14. | Wsparcie dla systemów operacyjnych: Wymagana kompatybilność i wsparcie serwera dla następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2016, Linux | Tak | TAK / NIE * | - |
| 15. | Obudowa: Typu RACK o wysokości nie większej niż 1U z możliwością instalacji dysków Hot Plug. Wyposażona w komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie RACK i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Minimum 4 kieszenie typu hotplug na dyski twarde SATA/SAS. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 16. | Zasilacze i wentylatory: Zainstalowane zasilacze (2 sztuki) muszą pracować w trybie redundancji Hot- Plug i charakteryzować się mocą nie większa niż 450 W każdy. Ilość zainstalowanych wentylatorów pracujących w trybie redundancji Hot-Plug zapewniająca poprawne chłodzenie serwera nawet w przypadku jego maksymalnej rozbudowy. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 17. | Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną sprzętowy kontroler zabezpieczeń w postaci modułu TPM (ang. Trusted Platform Module). Oprogramowanie dostarczone wraz z serwerem, umożliwiające monitorowanie zmian konfiguracji sprzętowej dla co najmniej: procesorów, dysków twardych, pamięci RAM. Wymaga się, by dostarczony serwer posiadał oznaczenie, informujące Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, pełnej nazwie podmiotu Zamawiającego, modelu serwera. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 18. | Warunki Gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład serwera. Usunięcie awarii – następny dzień roboczy od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. W przypadku usterki nośnika danych (dysku twardego) w trakcie trwania gwarancji uniemożliwiającej bezpowrotne usunięcie danych bez trwałego zniszczenia nośnika (dysku twardego), przed oddaniem go do serwisu, Zamawiający zatrzymuje uszkodzony nośnik oraz otrzymuje nowy o parametrach zgodnych z uszkodzonym – wymóg podyktowany koniecznością wyeliminowania możliwości wycieku danych wrażliwych, które mogą być na ww. nośniku przechowywane. | Tak | TAK / NIE * Okres zgodnie z formularzem ofertowym | Zgodnie z SIWZ |

| Serwer do archiwum – 1 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| 1. | Producent | Podać | ……………………………………………… | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | ……………………………………………… | - |
| 3. | Zastosowanie: Serwer będzie odpowiedzialny za przechowywanie i udostępnianie archiwum dokumentacji medycznej. Na serwerze zostanie również zainstalowane oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 4. | Procesor: Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 250 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji jednoprocesorowej, lub osiągnięcie wyniku min. 71 punktów w teście SPECfp_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji jednoprocesorowej, lub osiągnięcie wyniku min. 190 punktów w teście SPECfp_rate__base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji jednoprocesorowej. | Tak Podać | ……………………………………………… | - |
| 5. | Pamięć operacyjna RAM: Co najmniej 48GB z możliwość rozbudowy do min 64GB | Tak Podać | ……………………………………………… | - |
| 6. | Pamięć masowa HDD: Możliwość instalacji co najmniej 4 dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS, SSD oraz dyski samoszyfrujące tzw. SED. Zainstalowane 2 dyski twarde SATA lub SAS min. 7,2 k RPM o pojemności min. 300GB każdy, skonfigurowane fabrycznie RAID 1. | Tak Podać | ……………………………………………… | - |
| 7. | Kontroler pamięci masowej: zintegrowany z płytą główną, umożliwiający utworzenie następujących poziomów RAID 0, 1 , 10, możliwość podłączenia min. 4 dysków twardych SATA lub SAS | Tak | TAK / NIE * | - |
| 8. | Karta grafiki: Z minimalną rozdzielczością 1280x1024 | Tak | TAK / NIE * | - |
| 9. | Płyta główna: Dedykowana do pracy w serwerach z możliwością zainstalowania jednego procesora. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 10. | Sloty PCI Express / Porty: - min. 1 slot x4 generacji 3 o prędkości co najmniej x4, - min. 2 sloty x8 generacji 3 o prędkości co najmniej x8, - min. 4 porty USB 2.0, - min. 2 porty RJ45, - min. 1 port VGA, - min. 1 port RS232 | Tak | TAK / NIE * | - |
| 11. | Interfejsy sieciowe: Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 12. | Karta zarządzająca: Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiający: • zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, • zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), • szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, • możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów • wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury • wsparcie dla IPv6, • wsparcie dla co najmniej: SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH, • możliwość zarządzania serwerem w trybie graficznym oraz tekstowym, • możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, • możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer, • wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, • możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 13. | Kontroler HBA: Kontroler SAS umożlwiający podłączenie zewnętrznych pamięci masowych w standardzie SAS. Kompatybilny z oferowanym serwerem oraz biblioteką taśmową LTO dostarczaną w ramach tego zamówienia. Wymagane parametry: - 2 zewnętrzne porty mini-SAS HD x4 (SFF-8644) - transfer minimum 12Gb/s | Tak | TAK / NIE * | - |
| 14. | Wsparcie dla systemów operacyjnych: Wymagana kompatybilność i wsparcie serwera dla następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2016, Linux | Tak | TAK / NIE * | - |
| 15. | Obudowa: Typu RACK o wysokości nie większej niż 1U z możliwością instalacji dysków Hot Plug. Wyposażona w komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie RACK i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Minimum 4 kieszenie typu hotplug na dyski twarde SATA/SAS. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 16. | Zasilacze i wentylatory: Zainstalowane zasilacze (2 sztuki) muszą pracować w trybie redundancji Hot- Plug i charakteryzować się mocą nie większa niż 450 W każdy. Ilość zainstalowanych wentylatorów pracujących w trybie redundancji Hot-Plug zapewniająca poprawne chłodzenie serwera nawet w przypadku jego maksymalnej rozbudowy. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 17. | Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną sprzętowy kontroler zabezpieczeń w postaci modułu TPM (ang. Trusted Platform Module). Oprogramowanie dostarczone wraz z serwerem, umożliwiające monitorowanie zmian konfiguracji sprzętowej dla co najmniej: procesorów, dysków twardych, pamięci RAM. Wymaga się, by dostarczony serwer posiadał oznaczenie, informujące Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, pełnej nazwie podmiotu Zamawiającego, modelu serwera. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 18. | Warunki Gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład serwera. Usunięcie awarii – następny dzień roboczy od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. W przypadku usterki nośnika danych (dysku twardego) w trakcie trwania gwarancji uniemożliwiającej bezpowrotne usunięcie danych bez trwałego zniszczenia nośnika (dysku twardego), przed oddaniem go do serwisu, Zamawiający zatrzymuje uszkodzony nośnik oraz otrzymuje nowy o parametrach zgodnych z uszkodzonym – wymóg podyktowany koniecznością wyeliminowania możliwości wycieku danych wrażliwych, które mogą być na ww. nośniku przechowywane. | Tak | TAK / NIE * Okres zgodnie z formularzem ofertowym | Zgodnie z SIWZ |

| Macierz – 1 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| 1. | Producent | Podać | ……………………………………………… | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | ……………………………………………… | - |
| 3. | Zastosowanie: Przestrzeń dyskowa dla klastra niezawodnościowego HA. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 4. | Dyski: Możliwość instalacji min. 24 dysków o rozmiarze 2,5 cala. Rodzaje dysków: SAS, SATA, SSD, near line SAS Zainstalowane 3 dyski 7,2 k RPM NLSAS o pojemności min. 2 TB każdy skonfigurowany RAID 1 Zainstalowane 8 dysków 10 k RPM SAS o pojemności min. 600 GB każdy – skonfigurowany RAID 10 | Tak Podać | ……………………………………………… | - |
| 5. | Pamięć operacyjna RAM: Co najmniej 4GB | Tak | TAK / NIE * | - |
| 6. | RAID: Obsługiwane poziomy RAID 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6 | Tak | TAK / NIE * | - |
| 7. | Interfejs klienta (host): 2 kontrolery SAS (6Gbit/s) każdy wyposażony w dwa złącza mini-SAS. Pamięć podręczna (cache) min. 2GB. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 8. | Interfejsy sieciowe: jeden interfejs sieciowy do zarządzania macierzą (1000 Base-T / 100 Base-TX / 10 Base-T) | Tak | TAK / NIE * | - |
| 9. | Oprogramowanie: - Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych (snapshot) z licencją na minimum 1024 kopie migawkowych. - Macierz musi wspierać Microsoft Volume ShadowCopy Services (VSS) - Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 1024 woluminów (LUN) - Macierz powinna umożliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez minimum128 ścieżek logicznych FC lub iSCSI - Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów RAID bez konieczności wyłączania macierzy lub bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych FC dla podłączonych stacji/serwerów - Macierz musi umożliwiać rozproszenie alokacji danych dla pojedynczego woluminu LUN na maksymalnej liczbie obsługiwanych dysków HDD. - Oferowany model macierzy musi obsługiwać mechanizmy ThinProvisioning czyli przydziału dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków fizycznych zainstalowanych w macierzy – wymagana jest obsługa minimum 64 pól ThinProvisioning w rozwiązaniu. - Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line(tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) operacji: - zmiana rozmiaru woluminu, - zmiana poziomu RAID, - zmiana technologii dysków dla danej grupy RAID, - dodawanie nowych dysków do istniejącej grupy dyskowej, - Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych: MS Windows Server 2008/2012/2016, SuSE Linux, RedHat Linux, Oracle Linux, Oracle VM, HP-UX, IBM AIX, SUN Solaris, Vmware, Citrix XEN Server - Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń FC i iSCSI. - Macierz musi obsługiwać woluminy logiczne o maksymalnej pojemności minimum 128 TB. - Macierz musi obsługiwać migrację danych off-line z innych macierzy z wykorzystaniem minimum portów FC i bez wykorzystywania zewnętrznych serwerów w procesie kopiowania migrowanych danych - Wraz z macierzą należy zapewnić wsparcie dla mechanizmów Off-loaded Data Transfer i SpaceReclamation w środowiskach MS Windows 2012/2016 - Wraz z macierzą należy zapewnić subskrypcję na bezpłatną aktualizację (możliwość bezpłatnego pobrania ze stron internetowych producenta) oprogramowania wewnętrznego macierzy w całym okresie obowiązywania gwarancji | Tak | TAK / NIE * | - |
| 10. | Kable: Należy dostarczyć odpowiednią ilość kabli do podłączenia urządzeń zewnętrznych mini-SAS (SFF8088) - mini-SAS HD (SFF-8644) długość 3 metry – min 5 szt. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 11. | Obudowa: Typu RACK o wysokości nie większej niż 2U z możliwością instalacji dysków Hot Plug. Wyposażona w komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie RACK i wysuwanie macierzy do celów serwisowych. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 12. | Zasilacze i wentylatory: Zainstalowane zasilacze (2 sztuki) muszą pracować w trybie redundancji Hot- Plug i charakteryzować się mocą nie większa niż 620 W każdy. Ilość zainstalowanych wentylatorów pracujących w trybie redundancji Hot-Plug zapewniająca poprawne chłodzenie macierzy nawet w przypadku jej maksymalnej rozbudowy. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 13. | Warunki Gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład macierzy. Usunięcie awarii – następny dzień roboczy od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. W przypadku usterki nośnika danych (dysku twardego) w trakcie trwania gwarancji uniemożliwiającej bezpowrotne usunięcie danych bez trwałego zniszczenia nośnika (dysku twardego), przed oddaniem go do serwisu, Zamawiający zatrzymuje uszkodzony nośnik oraz otrzymuje nowy o parametrach zgodnych z uszkodzonym – wymóg podyktowany koniecznością wyeliminowania możliwości wycieku danych wrażliwych, które mogą być na ww. nośniku przechowywane. | Tak | TAK / NIE * Okres zgodnie z formularzem ofertowym | Zgodnie z SIWZ |

| Sprzętowy serwer plików NAS (Network Attached Storage) – 1 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| 1. | Producent | Podać | ……………………………………………… | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | ……………………………………………… | - |
| 3. | Zastosowanie: Przestrzeń dyskowa do przechowywania kopii zapasowych oraz archiwalnej dokumentacji medycznej. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 4. | Dyski: Możliwość instalacji min. 12 dysków o rozmiarze 3,5 cala. Rodzaje dysków: SATA, SATA SSD. Możliwa rozbudowa o kolejne min. 12 dysków. Zainstalowane 8 dysków przystosowanych do pracy ciągłej w urządzeniach typu NAS. Prędkość obrotowa 7,2 k RPM Interfejs SATA Pojemności min. 3 TB Skonfigurowany RAID 1 dla wszystkich dysków. | Tak Podać | ……………………………………………… | - |
| 5. | Procesor: Urządzenie musi posiadać procesor czterordzeniowy min. 2,4GHhz | Tak | TAK / NIE * | - |
| 6. | Pamięć operacyjna RAM: Co najmniej 2GB | Tak | TAK / NIE * | - |
| 7. | RAID: Obsługiwane poziomy RAID 0, 1, 1+0, 5, 6 | Tak | TAK / NIE * | - |
| 8. | Interfejsy sieciowy: 4 interfejsy sieciowe (1000 Base-T / 100 Base-TX / 10 Base-T) z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 9. | Obudowa: Typu RACK o wysokości nie większej niż 2U z możliwością instalacji dysków Hot Plug. Wyposażona w komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie RACK i wysuwanie do celów serwisowych. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 10. | Zasilacze: Zainstalowane zasilacze (2 sztuki) muszą pracować w trybie redundancji Hot- Plug i charakteryzować się mocą nie większa niż 500 W każdy. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 11. | Oprogramowanie: Wbudowany system operacyjny umożliwiający: - tworzenie i udostępnianie przestrzeni dyskowej CIFS/SMB, AFP i NFS, - tworzenie jednostek LUN iSCSI, - zarządzanie użytkownikami, - monitorowanie parametrów urządzenia oraz dysków twardych, - powiadamianie o wykrytych nieprawidłowościach za pomocą wiadomości e-mail, - integrację ze środowiskiem ActiveDirectory. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 12. | Bezpieczeństwo: - Szyfrowanie danych na dyskach – algorytm AES, - Mechanizm dwustopniowego uwierzytelniania - Zgodność ze standardem IEEE 802.1X | Tak | TAK / NIE * | - |
| 13. | Warunki Gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład NAS. Usunięcie awarii – do 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. W przypadku usterki nośnika danych (dysku twardego) w trakcie trwania gwarancji uniemożliwiającej bezpowrotne usunięcie danych bez trwałego zniszczenia nośnika (dysku twardego), przed oddaniem go do serwisu, Zamawiający zatrzymuje uszkodzony nośnik oraz otrzymuje nowy o parametrach zgodnych z uszkodzonym – wymóg podyktowany koniecznością wyeliminowania możliwości wycieku danych wrażliwych, które mogą być na ww. nośniku przechowywane. | Tak | TAK / NIE * Okres zgodnie z formularzem ofertowym | Zgodnie z SIWZ |

| Biblioteka taśmowa LTO – 1 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| 1. | Producent | Podać | ……………………………………………… | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | ……………………………………………… | - |
| 3. | Zastosowanie: Przechowywanie archiwalnych danych medycznych oraz kopii zapasowych. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 4. | Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w napęd LTO Ultrium-5 SAS o wydajności co najmniej 140MB/s dla zapisu danych oraz pojemności pojedynczej taśmy co najmniej 1,5TB – parametry podane bez kompresji danych. | Tak Podać | ……………………………………………… | - |
| 5. | Oferowana biblioteka musi być wyposażona w co najmniej 8 slotów na taśmy magnetyczne. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 6. | Interfejs sieciowy: 1 interfejs sieciowy (100 Base-TX / 10 Base-T) - umożliwiający zarządzanie biblioteką poprzez przeglądarkę internetową. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 7. | Funkcje: - Czytnik kodów kreskowych - „mail slot” umożliwiającego wymianę pojedynczej taśmy bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami - Obsługa nośników WORM - Sprzętowe szyfrowanie na poziomie napędu LTO | Tak | TAK / NIE * | - |
| 8. | Taśmy: Należy dostarczyć 10 szt. taśm LTO-5 RW wraz z kompletem etykiet oraz 2 szt. taśmy czyszczącej. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 9. | Obudowa: Typu RACK o wysokości nie większej niż 1U. Wyposażona w komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie RACK i wysuwanie do celów serwisowych. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 10. | Warunki Gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład biblioteki taśmowej LTO. Usunięcie awarii – następny dzień roboczy od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. | Tak | TAK / NIE * Okres zgodnie z formularzem ofertowym | Zgodnie z SIWZ |

| Firewall / IPS / VPN – 1 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| 1. | Producent | Podać | ……………………………………………… | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | ……………………………………………… | - |
| 3. | Zastosowanie: Zabezpieczenie styku sieci lokalnej LAN z siecią WAN (internet) oraz zapewnienie bezpiecznego dostępu poprzez tunele VPN. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 4. | Podstawowe funkcje i parametry: - W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS - możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. - Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. - Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. - System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparentnym. - System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 7 portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX - System powinien umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 250 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. - W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1,2 mln. jednoczesnych połączeń oraz 28 tys. nowych połączeń na sekundę - Przepustowość Firewall’a: nie mniej niż 3 Gbps - Wydajność szyfrowania VPN IPSec: nie mniej niż 1600 Mbps - System powinien mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej. - System realizujący funkcję kontroli przed złośliwym oprogramowaniem musi mieć możliwość współpracy z platformą lub usługą typu Sandbox w celu eliminowania nieznanych dotąd zagrożeń. - W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcji. Mogą one być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection - Ochrona przed wirusami – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS - Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System - Kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM. - Kontrola zawartości poczty – antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP - Kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] – co najmniej określanie maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma - Kontrola aplikacji – system powinien rozpoznawać aplikacje typu: P2P, botnet (C&C – ta komunikacja może być rozpoznawana z wykorzystaniem również innych modułów) - Możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL - Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) - Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) - minimum 1200 Mbps - Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, AC, AV - minimum 180 Mbps - W zakresie funkcji IPSec VPN, wymagane jest nie mniej niż: - Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności - Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh - Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routingu, np. OSPF - Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth - W ramach funkcji IPSec VPN, SSL VPN – producent powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem. - Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny, dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. - Możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów bezpieczeństwa w zakresie Routingu, Firewall’a, IPSec VPN’a Antywirus’a, IPS’a. - Translacja adresów NAT adresu źródłowego i docelowego. - Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci. - Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ - Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) oraz powinien umożliwiać skanowanie archiwów typu zip, RAR. - Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. - Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP - Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron jak: spyware, malware, spam, proxy avoidance. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii lub tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. - Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. - System zabezpieczeń musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu - haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP - haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych - Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory - Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikaty: - ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall - ICSA lub NSS Labs dla funkcji IPS - ICSA dla funkcji: SSL VPN, IPSec VPN - Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i mieć możliwość współpracy z platformami dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 5. | Interfejsy sieciowe: 2 x WAN (1000 Base-T / 100 Base-TX / 10 Base-T) 7 x LAN (1000 Base-T / 100 Base-TX / 10 Base-T) 1 x DMZ (1000 Base-T / 100 Base-TX / 10 Base-T) | Tak | TAK / NIE * | - |
| 6. | Dodatkowe interfejsy: - Port konsolowy - Port USB | Tak | TAK / NIE * | - |
| 7. | Licencja: W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje aktywacyjne dla wszystkich wymaganych funkcji ochronnych, upoważniające do pobierania aktualizacji baz zabezpieczeń przez okres 3 lat. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 8. | Obudowa: Wysokość nie większa niż 1U – opcjonalny montaż RACK. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 9. | Warunki Gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy od daty dostawy na dostarczone urządzenie. Usunięcie awarii – następny dzień roboczy od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. | Tak | TAK / NIE * Okres zgodnie z formularzem ofertowym | Zgodnie z SIWZ |

| Szafa Rack z osprzętem – 1 kpl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| 1. | Producent | Podać | ……………………………………………… | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | ……………………………………………… | - |
| 3. | Zastosowanie: Montaż urządzeń typu Rack 19”. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 4. | Podstawowa charakterystyka: - Szerokość: 600 mm - Wysokość: 24 U - Głębokość: 1200 mm - Kolor: RAL 9005 (czarny) | Tak | TAK / NIE * | - |
| 5. | Rodzaj drzwi i osłon bocznych: - przednie drzwi szklane z perforowanymi bokami metalowymi oraz zamkiem trzypunktowym z uchwytem wychylnym - drzwi tylne osłona blaszana pełna, skrócona z jedną maskownicą 3 U z przepustem szczotkowym - lewy bok osłona blaszana pełna - prawy bok osłona blaszana pełna Rodzaj dachu i podstawy: - dach z otworami pod zaślepki - podstawa kółka 4 szt. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 6. | Układ belek lub kątowników nośnych wewnątrz szafy: - dwie pary belek nośnych 19" oraz jedna para belek nośnych środkowych | Tak | TAK / NIE * | - |
| 7. | Półki, szuflady: - Półka stała głębokość 550 mm mocowana na 4 belkach nośnych, RAL 9005 – 1 sztuka - Szuflada pod klawiaturę, 1U 400 mm, RAL 9005 – 1 sztuka | Tak | TAK / NIE * | - |
| 8. | Akcesoria: - Organizator okablowania z uchwytami z tworzywa sztucznego 1U – 2 szt. - Kable patchcord kat. 6 – długość 2 metry – 20 sztuk - Kable patchcord kat. 6 – długość 3 metry – 20 sztuk - Patch panel z modułami keystone kat. 6 - 24 porty RJ 45. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 9. | Systemy zasilania: - Listwa zasilająca 16A, gniazda 8x Schuko (montaż Rack 19"), wyłącznik dwubiegunowy, podświetlany – 2 sztuki | Tak | TAK / NIE * | - |
| 10. | System wentylacji: - Panel wentylacyjny dachowy z termostatem minimum 4 wentylatory, kolor RAL 9005 - 1 sztuka | Tak | TAK / NIE * | - |
| 11. | Warunki Gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład szafy. Usunięcie awarii – do 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. | Tak | TAK / NIE * Okres zgodnie z formularzem ofertowym | Zgodnie z SIWZ |

| System monitoringu warunków środowiskowych oraz monitoring dostępu do pomieszczenia archiwum – 1 kpl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| 1. | Producent | Podać | ……………………………………………… | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | ……………………………………………… | - |
| 3. | Zastosowanie: Kompleksowy monitoring warunków środowiskowych i dostępu do serwerowni z systemem powiadamiania GSM. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 4. | Funkcje: Monitorowanie i sterowanie za pomocą protokołu IP z wykorzystaniem HTTP, SNMP, SMTP. Powiadamianie o wykrytych nieprawidłowością poprzez: FTP, Syslog, SMTP lub SNMP, GSM (SMS). Możliwość zdalnego wysłania polecenia sterującego poprzez GSM – SMS. Możliwość podłączenia kamer rejestrujących obraz. Oprogramowanie do zarządzania systemem będzie w sposób ciągły rejestrować wszystkie monitorowane parametry środowiskowe. Oprogramowanie umożliwi zdefiniowanie własnych reguł wyzwalających powiadomienia, alarmy oraz załączenia styków sterujących. Zarządzanie urządzeniem poprzez przeglądarkę internetową. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 5. | Wejścia: - Wejście analogowe: minimum 4x6p4c do podłączenia czujników analogowych - Wejście cyfrowe CAN: minimum 1x6p6c do podłączenia czujników lub modułów cyfrowych (maksymalnie 8 czujników lub modułów cyfrowych łączonych szeregowo) - Styki bez potencjałowe: 4x - Interfejs do zarządzania: Ethernet: 100 Base-TX / 10 Base-T - Mini USB - USB 2.0 HS | Tak | TAK / NIE * | - |
| 6. | Wyposażenie: - Analogowy czujnik dostępu – 1 sztuka - Moduł GSM wewnętrzny – 1 sztuka - Czujnik dymu, wilgotności, temperatury (CAN) – 1 sztuka - Analogowy czujnik wykrywania wody – 1 sztuka - Analogowy czujnik ruchu – 1 sztuka - Czujnik temperatury i wilgotności (CAN) – 2 sztuki - Sygnalizator optyczno-akustyczny – 1 sztuka - Czytnik kart zbliżeniowych – 1 sztuka - Karta zbliżeniowa RFID – 4 sztuki - Kamery IP rozdzielczość 1920x1080 przy 25kl/s, reflektor podczerwieni do 20m, zasilanie PoE, obiektyw 2.8mm, wandaloodporna obudowa, kompresja H.264, detekcja ruchu – 2 szuki - 2 x wyjście 12 V | Tak | TAK / NIE * | - |
| 7. | Obudowa: Umożliwiająca montaż urządzenia w szafie RACK 19” wysokość nie większa niż 1 U. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 8. | Warunki Gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu monitoringu. Usunięcie awarii – do 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. | Tak | TAK / NIE * Okres zgodnie z formularzem ofertowym | Zgodnie z SIWZ |

| Zasilacz UPS typ 1 – 2 sztuki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| 1. | Producent | Podać | ……………………………………………… | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | ……………………………………………… | - |
| 3. | Zastosowanie: zapewnienie zasilania w przypadku awarii dla dwóch serwerów i macierzy dyskowej. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 4. | Parametry: Moc rzeczywista: minimum 1900 Wat Moc pozorna: minimum 2200 VA Zimny start Układ AVR | Tak | TAK / NIE * | - |
| 5. | Wyjścia: - Liczba gniazd wyjściowych min. 8 - Typ gniazd wyjściowych IEC 320 C13 Wejście: - Liczba gniazd wejściowych 1 - Typ gniazda wejściowego IEC-320-C14 | Tak | TAK / NIE * | - |
| 6. | Topologia: line-interactive – czysta sinusoida | Tak | TAK / NIE * | - |
| 7. | Komunikacja: - Port RS232 - Port USB - Interfejs sieciowy SNMP/HTTP (Ethernet 100 Base-TX / 10 Base-T) | Tak | TAK / NIE * | - |
| 8. | Obudowa: Umożliwiająca montaż urządzenia w szafie RACK 19” wysokość nie większa niż 2 U. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 9. | Warunki Gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład zasilacza UPS. Usunięcie awarii – do 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. | Tak | TAK / NIE * Okres zgodnie z formularzem ofertowym | Zgodnie z SIWZ |

| Zasilacz UPS typ 2 – 2 sztuki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| 1. | Producent | Podać | ……………………………………………… | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | ……………………………………………… | - |
| 3. | Zastosowanie: zapewnienie zasilania w przypadku awarii dla serwera, biblioteki LTO, pamięci NAS oraz przełącznika sieciowego. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 4. | Parametry: Moc rzeczywista: minimum 1200 Wat Moc pozorna: minimum 1500 VA Zimny start Układ AVR | Tak | TAK / NIE * | - |
| 5. | Wyjścia: - Liczba gniazd wyjściowych min. 8 - Typ gniazd wyjściowych IEC 320 C13 Wejście: - Liczba gniazd wejściowych 1 - Typ gniazda wejściowego IEC-320-C14 | Tak | TAK / NIE * | - |
| 6. | Topologia: line-interactive – czysta sinusoida | Tak | TAK / NIE * | - |
| 7. | Komunikacja: - Port RS232 - Port USB - Interfejs sieciowy SNMP/HTTP (Ethernet 100 Base-TX / 10 Base-T) | Tak | TAK / NIE * | - |
| 8. | Obudowa: Umożliwiająca montaż urządzenia w szafie RACK 19” wysokość nie większa niż 2 U. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 9. | Warunki Gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład zasilacza UPS. Usunięcie awarii – do 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. | Tak | TAK / NIE * Okres zgodnie z formularzem ofertowym | Zgodnie z SIWZ |

| Przełączniki sieciowe RACK – 3 sztuki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| 1. | Producent | Podać | ……………………………………………… | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | ……………………………………………… | - |
| 3. | Zastosowanie: rozbudowa istniejącej sieci komputerowej. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 4. | Liczba portów: Minimum 24 x 10/100/1000 Mbps, 2 x Gigabit SFP, 2 x 10G SFP+Porty mini-GBIC | Tak | TAK / NIE * | - |
| 5. | VLAN: - 802.1Q Tagged VLAN - GVRP - Auto Voice VLAN - Auto Surveillance VLAN 2.02 - MAC-based VLAN - Protocol-based VLAN | Tak | TAK / NIE * | - |
| 6. | Zarządzanie: - Panel administracyjny dostępny przez przeglądarkę internetową - Interfejs konsolowy (CLI) - Klient Telnet - TFTP klient - SNMP v1, v2c, v3 - Log systemowy - Klient DHCP - Klient NTP | Tak | TAK / NIE * | - |
| 7. | Funkcjonalności: - Sterowanie przepływem 802.3x - Protokół Spanning Tree: 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP - Wykrywanie połączeń zwrotnych - loopback - Agregacja połączeń 802.3ad - Funkcja port mirroring - możliwość łączenia w stosy z zachowaniem następującej parametrów: - do min. 6 jednostek w stosie, - magistrala stackująca o przepustowości co najmniej 40Gb/s | Tak | TAK / NIE * | - |
| 8. | Algorytm przełączania: Store And Forward | Tak | TAK / NIE * | - |
| 9. | Przepustowość: minimum 92 Gbps | Tak | TAK / NIE * | - |
| 10. | Obudowa: Umożliwiająca montaż urządzenia w szafie RACK 19” wysokość nie większa niż 1 U. | Tak | TAK / NIE * | - |
| 11. | Warunki Gwarancji: nie mniej niż 36 miesiące od daty dostawy na przełączniki sieciowe RACK. Usunięcie awarii – do 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. | Tak | TAK / NIE * Okres zgodnie z formularzem ofertowym | Zgodnie z SIWZ |

| Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
|  | Producent | Podać | ……………………………………… | - |
|  | Nazwa i typ | Podać | ……………………………………… | - |
|  | Oprogramowanie umożliwi wykonywanie kopii zapasowych całego środowiska serwerowego istniejącego oraz wdrożonego w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający obecnie posiada: serwer Active Directory (DNS, DHCP), serwer plików, serwer bazodanowy SQL (wersja express), serwer bazodanowy Oracle. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Funkcjonalność: - Oprogramowanie powinno być przeznaczone dla małych, średnich i dużych firm, które mają rozbudowane środowisko informatyczne, powinien oferować elastyczną architekturę (serwer zarządzający/media-serwer/klient) celem sprostania rozwojowi środowiska informatycznego - System musi cechować bardzo efektywne wykorzystanie napędów taśmowych, tzn. system musi być zoptymalizowany do użycia jak najmniejszej ilości napędów taśmowych - System musi zapisywać dane na taśmach tak zoptymalizowane, aby nie było potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych działań (nawet automatycznych) celem ich optymalizacji - Powinien umożliwiać łatwą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury informatycznej - Brak preferowanego dostawcy sprzętu, dla którego dostępna jest bogatsza funkcjonalność (macierze, biblioteki taśmowe…), musi istnieć możliwość zmiany producenta sprzętu bez utraty funkcjonalności oprogramowania - Powinien być łatwy w instalacji, konfigurowaniu i zarządzaniu poprzez interfejs graficzny (GUI). Powinien umożliwiać pełne dostosowanie do środowiska klienta. - Powinien posiadać zaawansowane funkcje monitoringu, generator raportów. - Powinien umożliwiać wykonanie kopii zapasowej po sieci LAN serwerów z Windows 2008/2012/2016 i Linux z rodziny RedHat, Suse, CentOS oraz Oracle Linux. - Do przechowywania danych wykorzystywane powinny być bezobsługowe biblioteki taśmowe bądź lokalne dyski. - Możliwość stosowania go w środowisku Storage Area Network, co zapewni dużą szybkość wykonywanych kopii zapasowych oraz współdzielenie napędów taśmowych pomiędzy serwery kopii zapasowych w sieci SAN. - Powinien posiadać możliwość równoczesnego zapisu/ odczytu na wielu napędach taśmowych w tym samym czasie. - Powinien potrafić wykonywać kopie zapasowe online bazy danych i aplikacje taki jak. Oracle, Exchange, MS SQL, MS Sharepoint, Active Directory. - Powinien posiadać również wbudowany mechanizm do archiwizacji otwartych plików - Powinien potrafić wykorzystywać mechanizm kopii migawkowych systemu Microsoft Windows (VSS) - Posiadać funkcje disaster–recovery dla systemu Windows umożliwiające proste i szybkie automatyczne odtworzenie serwera po awarii zapewniające integralność i spójność danych, opcja ta powinna być integralną częścią oferowanego systemu. - Automatyczna kopia zapasowa bazująca na kalendarzu. Możliwość wykonywania kopii zapasowych typu: pełna, przyrostowa, różnicowa. - Musi umożliwiać wykonywania skryptów przed i po wykonaniu zadania kopii zapasowej. - Możliwość szyfrowania danych przesyłanych przez sieć LAN. Opcja powinna być ściśle zintegrowana z systemem. - Możliwość kompresji na kliencie urządzeniu docelowym dla kopii zapasowej przed wysłaniem danych przez sieć. - Wymagana jest możliwość pracy w klastrze serwerów z Microsoft Windows 2008, 2012 oraz 2016. - Posiadać możliwość wykonywania kopii zapasowych na urządzenia dyskowe, które następnie będą automatycznie powielane na nośniki taśmowe (D2D2T). System kopii zapasowych powinien, tak długo jak dane obecne są na dyskach, wykorzystywać je w procesach odzyskiwania danych, znacznie skracając czas odtworzenia danych. - Oprogramowanie powinno oferować funkcjonalność pozwalającą zminimalizować ilość koniecznych do wykonywania powtarzalnych pełnych kopii danych systemów plików. - System powinien mieć możliwość monitowania i wysyłania powiadomień poprzez email i SNMP - Musi wspierać najnowsze wersje środowisk Vmware vSphere 5.1/5.5/6.0/6.5 lub nowsze i wspierać kopie zapasowe za pomocą mechanizmu vstorage API. - Musi wspierać dla technologii wirtualizacyjnych firmy Microsoft (Hyper-V), z możliwością odtwarzania pojedynczych plików z maszyn wirtualnych Windows z jednoprzebiegowej kopii zapasowej. Wsparcie musi uwzględniać najnowsze wersje oprogramowania Windows 2008 R2, 2012 R2 oraz 2016. - System powinien posiadać możliwość wykonania kopii zapasowej Active Directory a następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD bez restartu i resynchronizacji systemu. - System musi mieć możliwość centralnego zarządzania serwerami (Media Serwerami) systemu kopii zapasowych z pomocą nadrzędnej konsoli, - Możliwość wykonania kopii zapasowych poprzez sieć SAN zasobów z serwerów Linux, tak by tylko metadane były wysyłane przez sieć LAN - Pełne wsparcie dla kopii zapasowej online MS SQL 2005/2008/2012/2014/2016 także w wersjach Express. - System musi wspierać najnowsze wersje aplikacji i serwerów takich jak: Windows 2008R2/2012R2/2016, Exchange 2007/2010/2013/2016, Windows 7/8/8.1/10 - System musi posiadać jako opcję (komponent, włączany działający jako integralna część aplikacji do wykonywania kopii zapasowych) deduplikację danych. Funkcjonalność tego modułu musi opierać się na blokowej deduplikacji danych wykonywanej online, a więc w trakcie wykonywania zadania kopii zapasowej. Proces deduplikacji danych musi odbywać się na kliencie (serwerze z danymi czy aplikacją) lub na media serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym procesem, przełączanie miejsca deduplikacji musi odbywać się za pomocą jednej konsoli zarządzającej systemem kopii zapasowych – jedna konsola dla konfigurowania i zarządzania całością procesów kopii zapasowych i odtwarzania danych. - Deduplikacja danych na kliencie (optymalizacja transferu danych przez siec LAN/WAN) musi być dostępna dla systemów Windows i Linux i nie może wymagać instalacji dodatkowych komponentów czy agentów poza oprogramowaniem klienckim systemu, - Włączenie funkcjonalności deduplikacji danych nie może powodować konieczności doinstalowania dodatkowego oprogramowania nie tylko po stronie klienta. - Musi wspierać najnowsze wersje Microsoft SQL Server. - Musi mieć możliwość szyfrowania komunikacji pomiędzy klientem (serwerem produkcyjnym) a serwerem kopii zapasowych za pomocą SSL. - Musi integrować się z konsola vCenter dając administratorowi Vmware możliwość monitorowania stanu kopii zapasowych maszyn wirtualnych a także możliwość sprawdzenia poprawności kopii i jej odzyskiwalności, - Musi istnieć możliwość wykonywania konwersji P2V, B2V oraz C2V systemów fizycznych (Windows) na maszyny wirtualne (Vmware i Hyper-V) na 3 sposoby: jeden P2V – pozwala na równoczesną kopię danych i jednoczesną konwersję do pełnej maszyny wirtualnej, drugi sposób: B2V wykonuje zadanie konwersji po zakończeniu zadania kopii zapasowej oraz trzeci: C2V czyli konwersja bezpośrednia całego obrazu maszyny fizycznej w trakcie jej działania do maszyny wirtualnej bez tworzenia kopii zapasowej. Wszystkie sposoby konwersji są wewnętrznymi komponentami systemu i nie wymagają dodatkowych licencji czy instalacji dodatkowego oprogramowania. - Musi istnieć model licencjonowania oparty o ilość archiwizowanych danych liczonych jako jeden pełny kopia pozwalający na nielimitowanie jakichkolwiek funkcjonalności systemy wykonywania kopii zapasowych włącznie z deduplikacją. Tworzenie infrastruktury dla przechowywania drugiej czy kolejnej kopii danych nie może powodować konieczności dokupowania dodatkowych licencji. - Musi istnieć możliwość zarządzania systemem z wykorzystaniem CLI (Command Line Interface) poprzez komponent Windows PowerShell obejmująca wszystkie zadania administracyjne pokrywające się możliwościami z interfejsem graficznym w 100%. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Licencja na oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych zostanie dostarczona razem z 12 miesięczną usługą wsparcia technicznego. | Tak | TAK / NIE * | - |
|  | Licencja na oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych zostanie udzielona Zamawiającemu bezterminowo. | Tak | TAK / NIE * | - |

| Serwerowy system operacyjny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
|  | Producent | Podać | ……………………………………… |  |
|  | Nazwa i typ | Podać | ……………………………………… |  |
|  | Windows Server Standard Core 2016 – 32 licencje umożliwiające zainstalowanie 4 systemów operacyjnych na 4 fizycznych serwerach jednoprocesorowych lub równoważny system. Licencja: Otwarta licencja umożliwiająca przenoszenie systemu pomiędzy fizycznymi serwerami. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. Wymagana jest Ilość licencji na SSO która umożliwi instalację systemu na 4 fizycznie niezależnych serwerach jednoprocesorowych. Przez system równoważny zamawiający rozumie następujący system: - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Mechanizm równoważenia obciążenia serwerów fizycznych poprzez migrację maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi podczas ich pracy, nie powodując przerw w dostępności do usług oferowanych przez te maszyny - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Graficzny interfejs użytkownika. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC. - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. - PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http, - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. - Szyfrowanie plików i folderów. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie min. 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF; - Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System operacyjny musi być dostarczony wraz odpowiednią ilością licencji dostępowych umożliwiających na jednoczesną pracę minimum 40 podłączonych urządzeń. | TAK | TAK / NIE * | - |

| Licencja na bazę danych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
|  | Producent | Podać | ……………………………………… |  |
|  | Nazwa i typ | Podać | ……………………………………… |  |
|  | Uwaga: Obecnie Zamawiający posiada licencję na Oracle Standard Edition One 1 CPU dedykowaną dla systemu KS-SOMED firmy Kamsoft. |  |  |  |
|  | Wymagane jest dostarczenie licencji na bazę danych w wersji umożliwiającej uruchomienie serwera bazy danych w środowisku klastra HA składającego się z dwóch serwerów jednoprocesorowych. Zamawiający dopuszcza dostawę licencji w wersji dedykowanej dla obecnie użytkowanego systemu firmy Kamsoft (tj. licencję ORACLE). | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Licencja zostanie dostarczona razem z 12 miesięczną usługą wsparcia technicznego. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Licencja musi być w wersji zgodnej lub wyższej w stosunku do obecnie posiadanej przez Zamawiającego. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Licencja musi pozwalać na nieograniczoną ilość połączeń do bazy danych przez stanowiska klienckie. | TAK | TAK / NIE * |  |
|  | Licencja na bazę danych zostanie udzielona Zamawiającemu bezterminowo. | TAK | TAK / NIE * | - |

| Podstawowe funkcjonalności obecnie użytkowanego oprogramowania KS-SOMED |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Moduł Rejestracja/Kasa |  |  |  |
| L.p. | Opis parametrów |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość wprowadzania kalendarza wizyt pacjentów |  |  |
|  | System umożliwia wyszukiwanie pacjentów po określonym kryterium (nazwisko i imię, wewnętrzny numer pacjenta, numer historii choroby, PESEL, telefon). |  |  |
|  | System wyświetla planowanie pracy lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałego personelu medycznego w poszczególnych gabinetach. |  |  |
|  | Możliwość rejestrowania pacjentów poza ustalonymi godzinami funkcjonowania systemu. |  |  |
|  | W systemie jest możliwość podglądu, anulowania oraz usunięcia zaplanowanej wizyty dla pacjenta. |  |  |
|  | System umożliwia zdefiniowanie wymaganych danych podczas zakładania elektronicznej karty pacjenta. |  |  |
|  | W systemie możliwe jest zaplanowanie wizyty pacjenta do gabinetu i pracowni w oparciu o kalendarz wizyt oraz podpowiedzi systemu. |  |  |
|  | W systemie możliwe jest planowanie pracy poszczególnych lekarzy, gabinetów na najbliższy rok z uwzględnieniem późniejszych zmian czasu i trybu pracy. |  |  |
|  | W systemie możliwe jest ustalenia tygodniowych grafików pracy z określeniem co ile tygodni dany grafik ma być powielany. |  |  |
|  | System umożliwia określenie na grafiku pracy lekarza/gabinetu/pracowni średniego czasu trwania wizyty pacjenta. |  |  |
|  | System umożliwia określnie kilku różnych średnich czasów trwania wizyty na jednym grafiku w obrębie jednego dnia pracy. |  |  |
|  | System umożliwia prowadzenie danych archiwalnych pacjenta (dane osobowe oraz dane z poszczególnych wizyt). |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość wyszukiwania pacjenta po określonym kryterium podczas rejestracji. |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość powiadomienia pacjenta o wizycie poprzez usługę sms lub e-mail. |  |  |
|  | Możliwość przeglądu i wydruku terminarza gabinetu lekarskiego. |  |  |
|  | W systemie możliwy jest dostęp do listy zarezerwowanych pacjentów w danym dniu, wraz z wydrukiem. |  |  |
|  | System umożliwia kopiowanie danych z poprzednich wizyt pacjenta. |  |  |
|  | System istnieje możliwość wprowadzenia oraz kopiowania danych ze skierowania (jednostka kierująca, lekarz kierujący, rozpoznanie ze skierowania). |  |  |
|  | Możliwość sygnalizowania zmian czasu i trybu pracy gabinetów z ustalonymi wizytami pacjentów. |  |  |
|  | W systemie możliwa jest automatyczna podpowiedź, która ma na celu rozwiązanie niedogodności związanych ze zmianą czasu i trybu pracy gabinetów. |  |  |
|  | System umożliwia wyróżnienie wolnych terminów, wyświetlanych innym kolorem. |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość rozróżnienia czasu pracy: wizyty domowe, wizyty ambulatoryjne itp.. |  |  |
|  | W systemie możliwe jest stworzenie własnego słownika wyróżnienia czasu pracy: wizyty domowe, wizyty ambulatoryjne itp.. |  |  |
|  | Możliwość tworzenia własnego słownika różnych typów nieobecności (np. urlop, konferencja, przerwa itp.). |  |  |
|  | System umożliwia definiowanie nieobecności przerw, urlopów itp. dla poszczególnych lekarzy/ gabinetów/ pracowni. |  |  |
|  | Możliwość przeglądania grafików pracy poszczególnych lekarzy/ gabinetów/ pracowni. |  |  |
|  | W systemie możliwy jest wgląd jednocześnie do kilku grafików różnych lekarzy/ gabinetów/ pracowni. |  |  |
|  | W systemie możliwa jest rezerwacja skierowania pacjenta na usługę wydaną przez lekarza w gabinecie lekarskim. |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania grafików dla lekarzy/ gabinetów/ pracowni, którzy pracują w dniu bieżącym. |  |  |
|  | System umożliwia rezerwację wizyt pacjentów tylko w terminach pracy lekarzy/ gabinetów/ pracowni. |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość tworzenia bazy pacjentów oraz gromadzenie niezbędnych informacji wymaganych przez NFZ. |  |  |
|  | System umożliwia wprowadzenie informacji o kierującym na świadczenie (lekarz - numer prawa wykonywania zawodu lekarza, poradnia - kod resortowy, jednostka - numer umowy). |  |  |
|  | Tworzenie bazy jednostek, które kierują na świadczenie. |  |  |
|  | Możliwość wyszukiwania wolnych terminów pracy wybranej grupy lekarzy, konkretnego lekarza wraz z rezerwacją wolnego terminu. |  |  |
|  | W systemie możliwe jest anulowanie zarezerwowanej wizyty z określonego powodu jej nie odbycia się. |  |  |
|  | Możliwość stworzenia własnego słownika powodów anulowania zarezerwowanej wizyty. |  |  |
|  | System umożliwia automatyczne tworzenie kolejek oczekujących dla NFZ na podstawie zarezerwowanych wizyt w terminarzu (tylko wybrani pacjenci - NFZ). |  |  |
|  | W systemie możliwe jest tworzenie zestawień statystycznych z ilości umówionych wizyt z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów: wizyty dla wybranego lekarza/ gabinetu/ pracowni; wizyty na dany dzień, rezerwacje wybranego świadczenia itp.. |  |  |
|  | System umożliwia automatyczne zmiany rezerwacji dla wybranego lekarza na innego. |  |  |
|  | Możliwość wydruku listy zarezerwowanych wizyt w danych dniach, dla danego lekarza/ gabinetu/ pracowni. |  |  |
|  | System umożliwia wyróżnienie wizyt, które zostały już wykonane. |  |  |
|  | W systemie możliwy jest widok terminarza dziennego i tygodniowego. |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych nowego pacjenta, pracownika lub gabinetu. |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość stworzenia zestawień i statystyk, w związku z danymi wprowadzonymi w module. |  |  |
|  | System umożliwia uzyskanie informacji o ilości wizyt umówionych, które nie doszły do skutku i z jakiego powodu. |  |  |
|  | System umożliwia wyświetlenie informacji o zarezerwowanych wizytach oraz terminach wolnych od pracy. |  |  |
|  | Możliwość uzyskania informacji dotyczących pacjenta oraz rezerwacji wizyt. |  |  |
|  | System udostępnia minimalny zakres informacji: typ godzin pracy, imię i nazwisko pacjenta, PESEL, adres i telefon pacjenta, numer kartoteki pacjenta, nazwa zarezerwowanego zlecenia, dokładny czas rozpoczęcia wizyty i jego zakończenia, informacja o aktywnych deklaracjach. |  |  |
|  | System umożliwia rozszerzenie zakresu informacji: informacja, że wizyta się odbyła, uwagi zapisane w karcie pacjenta, termin wolny od pracy, dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia terminu wolnego, powód ustalenia wolnego terminu, alarmy, wiadomości, notatki. |  |  |
|  | System umożliwia zaawansowane wyszukiwanie terminów z parametrami typu pracownik/gabinet, pacjent, statut ewuś w zakresie wolnych terminów, rezerwacji pacjenta, poprzednich wizyt pacjenta, wizyt odrzuconych. |  |  |
|  | System umożliwia odświeżanie wyglądu terminarza. |  |  |
|  | W systemie możliwe jest szybkie wyszukiwanie danego terminarza. |  |  |
|  | Możliwość poprawienia zarezerwowanej wizyty. |  |  |
|  | System umożliwia poprawę następujących pól: termin wizyty, czas trwania wizyty, pacjent, usługa, ilość, kierunek zlecenia |  |  |
|  | W systemie możliwe jest umówienie kilku wizyt, na ten sam termin. |  |  |
|  | System umożliwia założenie blokady na maksymalną ilość wizyt jakie mogą być w tym samym czasie umówione w terminarzu lekarza/gabinetu/pracowni. |  |  |
|  | System umożliwia umówienie wizyty pacjenta w termin częściowo zajętym. |  |  |
|  | Możliwość rezerwacji wizyty, między terminy innych wizyt. |  |  |
|  | W systemie możliwe jest przyjęcie opłaty oraz wystawienie dokumentu finansowego, ze wskazaniem zlecenia. |  |  |
|  | System umożliwia przyjęcie łącznej opłaty za wszystkie zarezerwowane oraz zamknięte (wykonane) w danym dniu zlecenia. |  |  |
|  | System ma możliwość przyjęcia łącznej opłaty za wszystkie zlecenia. |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia i usuwania wiadomości (alarmów) przypisanych do wizyty pacjenta. |  |  |
|  | W systemie możliwe jest przeglądanie i filtrowanie wprowadzonych alarmów. |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość wykonania zarezerwowanego zlecenia. |  |  |
|  | Weryfikowanie statusu ubezpieczenia w eWUŚ, gromadzenie danych o ubezpieczeniu na potrzeby rozliczeń z NFZ: - weryfikację prawa pacjenta do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przy pomocy serwisu eWUŚ - przegląd danych historycznych dotyczących statusu uprawnień pacjentów do świadczeń - automatyczne pobranie wyników weryfikacji uprawnień pacjentów wraz z pełną możliwością ich wykorzystania w procesie sprawozdawczym do NFZ - weryfikacja potwierdzenia uprawnień pacjenta jest możliwa przy wykorzystaniu dowolnego połączenia internetowego automatyczne zapisanie i archiwizacja wyników weryfikacji uprawnień z możliwością ich wykorzystania w procesie sprawozdawczym w NFZ w aplikacjach Wykonawcy automatyczne sprawdzenie dla wszystkich umówionych pacjentów na bieżący dzień |  |  |
|  | Możliwość skanowania dokumentacji pacjenta – dokumentacja jest automatycznie podpinana pod kartotekę pacjenta, z możliwością wyświetlenia przez lekarza podczas wizyty. |  |  |
|  | Możliwość określeniu rodzaju skanowanego dokumentu (co najmniej załącznik, dokument archiwalny, zdjęcie) |  |  |
|  | Możliwość podpięcia dowolnego pliku (np. zdjęcie, obraz, video) pod kartotekę pacjenta i możliwość wyświetlenia tego pliku w trakcie wizyty przez lekarza. |  |  |
|  | System posiada integrację z usługami sieciowymi udostępnionymi przez NFZ w zakresie prowadzenia kolejek oczekujących. |  |  |
|  | System współpracuje z systemem AP-KOLCE w zakresie obsługi wpisów pacjentów do kolejki oczekujących. |  |  |
| Moduł Kasa |  |  |  |
|  | System umożliwia przyjęcie opłaty za pojedynczą sprzedaż oraz przyjęcie łącznej opłaty za wszystkie sprzedaże (zlecenia, towary i inne). |  |  |
|  | System umożliwia przyjęcie opłaty za wszystkie zlecenia zarezerwowane oraz zamknięte (wykonane) w danym dniu zlecenia. |  |  |
|  | System umożliwia przyjęcie opłaty za dokument finansowy. |  |  |
|  | System umożliwia wystawienie różnego rodzaju dokumentów finansowych za wykonane usługi lub towary, np. rachunek, faktura VAT, faktura wewnętrzna. |  |  |
|  | System umożliwia przyjęcie opłaty za dokument finansowy w formie: gotówki, przelewu, karty płatniczej, bezgotówkowo. |  |  |
|  | System umożliwia zmianę nabywcy dokumentu finansowego. |  |  |
|  | System umożliwia wystawienie jednego dokumentu finansowego za zlecenia kilku pacjentów. |  |  |
|  | System umożliwia zmianę wystawcy dokumentu finansowego. |  |  |
|  | System umożliwia zmianę nazwy pozycji na dokumencie finansowym. |  |  |
|  | System umożliwia wystawienie dokumentu finansowego z „odwrotnym obciążeniem” tj. w sytuacji gdy płatnikiem podatku VAT jest nabywca usługi/towaru, a nie jego sprzedawca. |  |  |
|  | System umożliwia wystawienie faktury zaliczkowej. |  |  |
|  | System umożliwia wystawienie korekty dokumentu finansowego. |  |  |
|  | System umożliwia wypłatę. |  |  |
|  | System umożliwia współpracę z drukarką fiskalną, liczba drukarek: 2 szt. |  |  |
|  | System umożliwia zafiskalizowanie opłaty za wykonane usługi. |  |  |
|  | System umożliwia ręczną fiskalizację opłaty. |  |  |
|  | System umożliwia zafiskalizowanie faktur VAT. |  |  |
|  | System umożliwia wydrukowanie protokołu reklamacji po korekcie pozycji lub całego paragonu fiskalnego. |  |  |
|  | System umożliwia wykonanie raportu dobowego oraz okresowego. |  |  |
|  | System potrafi sterować szufladą podłączoną do drukarki fiskalnej. |  |  |
|  | System umożliwia podgląd oraz wydruk dokumentów kasowych. |  |  |
|  | System umożliwia podgląd oraz wydruk dokumentów finansowych. |  |  |
|  | System umożliwia wydruk zleceń dla faktury wystawionej dla firmy oraz innej jednostki. |  |  |
|  | System umożliwia wysłanie drogą elektroniczną (e-mail) dokumentu finansowego oraz zestawienia zleceń dla tego dokumentu. |  |  |
|  | System umożliwia wybór oraz wystawienie dokumentów finansowych na podstawie profilów zdefiniowanych przez Użytkownika. |  |  |
|  | System umożliwia zarejestrowanie przelewu. |  |  |
|  | System umożliwia ustawienie sposobu numeracji dokumentów kasowych oraz finansowych. |  |  |
|  | System umożliwia przyjęcie opłaty bez wykonanej sprzedaży. |  |  |
|  | System umożliwia fakturowanie umów. |  |  |
|  | System umożliwia pogrupowanie pozycji na dokumencie finansowym według stawek VAT, poradni, pracownika wykonującego oraz kodu PKWiU. |  |  |
|  | System umożliwia wykonanie raportu kasowego oraz jego podgląd i wydruk. |  |  |
|  | System umożliwia przeglądanie zaległości kontrahentów. |  |  |
|  | System umożliwia stworzenie różnego rodzaju raportów i zestawień na podstawie wystawionych dokumentów finansowych. |  |  |
|  | System umożliwia wydruk oraz eksport do programu Excel zestawienia opłat oraz dokumentów finansowych. |  |  |
|  | Możliwość wygenerowania zgodnego z obowiązującymi przepisami Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_FA). |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość rejestrowania deklaracji składanych do lekarza rodzinnego, pielęgniarki, położnej itp.. |  |  |
|  | Możliwość rejestrowania deklaracji pacjentów nie będących ubezpieczycielami (np. dziecko, małżonek). |  |  |
|  | System umożliwia określenie typu pokrewieństwa osoby zadeklarowanej a ubezpieczyciela (dla deklaracji składanych przez np. dzieci). |  |  |
|  | System umożliwia określenie daty złożenia deklaracji. |  |  |
|  | System umożliwia określenie lekarza prowadzącego. |  |  |
|  | Możliwość określenia poprzedniej przychodni i lekarza. |  |  |
|  | W systemie możliwe jest określenie kodu podstawy wpisu. |  |  |
|  | System umożliwia wprowadzenie numeru deklaracji. |  |  |
|  | W systemie możliwe jest określenie, po raz który w bieżącym roku składana jest deklaracja. |  |  |
|  | System umożliwia wydruk wniosku złożenia deklaracji zgodnie z obowiązującym wzorcem. |  |  |
|  | Możliwość określenia daty wycofania deklaracji. |  |  |
|  | System umożliwia określenie kodu podstawy rezygnacji i wskazanie przychodni, do której pacjent przechodzi. |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji dla danej deklaracji (opis/tekst). |  |  |
|  | System umożliwia zestawienie statystyczne z ilości zadeklarowanych osób w określonym przedziale czasowym, dla wybranego lekarza, dla pacjentów z różnych grup wiekowych. |  |  |
|  | System umożliwia półautomatyczne dodanie deklaracji do pielęgniarki i położnej w przypadku dodania deklaracji do lekarza. |  |  |
|  | Możliwość wycofywania deklaracji pacjenta. |  |  |
|  | System umożliwia grupowe przypisanie deklaracji do innego lekarza, pielęgniarki, położnej. |  |  |
|  | W systemie możliwe jest grupowe przepisanie zaznaczonych deklaracji pacjenta do innej poradni. |  |  |
|  | System umożliwia grupowe uzupełnianie poradni z aktywnym miejscem wykonania do deklaracji. |  |  |
|  | Możliwość seryjnego wydruk deklaracji. |  |  |
|  | System umożliwia automatyczną zmianę programu fluorkowego w deklaracjach medycyny szkolnej. |  |  |
|  | Możliwość automatycznej zmiany w deklaracjach medycyny szkolnej: szkoły, rozszerzenia rodzaju oraz klasy. |  |  |
|  | System umożliwia import deklaracji z medycyny szkolnej z pliku .*csv. |  |  |
| Moduł Gabinet Lekarski |  |  |  |
|  | System umożliwia automatyczne powielanie zleceń z możliwością zmiany daty wykonania. |  |  |
|  | Możliwość wykonania pakietu usług. |  |  |
|  | W systemie możliwy jest dostęp do pełnej listy pacjentów. |  |  |
|  | System zawiera aktualny kalendarz szczepień. |  |  |
|  | Możliwość wydruku wyniku realizacji zlecenia (np. wyniku badania). |  |  |
|  | System umożliwia prowadzenie księgi zabiegów wykonanych w danym gabinecie. |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość dostępu do pełnej historii zdrowia i choroby pacjenta. |  |  |
|  | System wyświetla podgląd pełnej listy pacjentów, przyjętych w danym dniu. |  |  |
|  | System umożliwia odnotowanie wykonanych pacjentowi zleconych usług/badań w trakcie leczenia razem z wynikami. |  |  |
|  | Możliwość planowania czasu pracy gabinetu. |  |  |
|  | Możliwość przeglądania terminarzy. |  |  |
|  | System umożliwia automatyczne wyszukiwanie wolnych terminów i ich rezerwację. |  |  |
|  | System umożliwia anulowanie zaplanowanej wizyty pacjentowi. |  |  |
|  | W systemie możliwy jest przegląd i wydruk zaplanowanych wizyt dla pacjenta. |  |  |
|  | System umożliwia przyjęcie pacjenta z listy poza kalendarzem, z wprowadzeniem właściwych informacji do systemu. |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość zdefiniowania i wydruku szablonów dokumentów, z zakresu danych zgromadzonych w systemie. |  |  |
|  | W systemie możliwe jest zdefiniowanie zakresu i postaci drukowanych danych. |  |  |
|  | System umożliwia przegląd, edycję i wydruk danych na temat prowadzonego leczenia, na bazie elektronicznych formularzy dokumentacji medycznej. Formularze muszą być ze wzorcami obowiązującymi w zakładzie Zamawiającego. |  |  |
|  | Możliwość automatycznego połączenia z rejestracją. |  |  |
|  | Możliwość automatycznego połączenia ze statystyką medyczną. |  |  |
|  | System umożliwia wydruk recepty zgodnie z obowiązującymi normami - wzorcami recept. |  |  |
|  | System umożliwia wydruk na recepcie dawkowania przypisanych leków. |  |  |
|  | System umożliwia obsługę pacjenta przysłanego na konsultację z innego gabinetu: wprowadzenie wyniku konsultacji, lekarzy konsultujących, rejestrację usług/badań (procedury, badania laboratoryjne), powiadomienie zlecającego o wykonaniu zlecenia. |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania tekstów standardowych podczas tworzenia formularza w polach opisowych. |  |  |
|  | System umożliwia gromadzenie informacji o zażywanych lekach przez pacjenta (okres przyjmowania leku, dawkowanie itp.). |  |  |
|  | Możliwość stworzenia podręcznej listy leków ordynowanych dla danego lekarza, z możliwością jej rozszerzenia. |  |  |
|  | System umożliwia wystawienie pacjentowi orzeczeń, zaświadczeń i innych dokumentów medycznych. |  |  |
|  | System wyświetla wydruk wydanych orzeczeń, zaświadczeń itp. z możliwością wyboru odpowiedniego wzorca wydruku. |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość wprowadzenia informacji o wykonanych usługach medycznych refundowanych przez NFZ. |  |  |
|  | System umożliwia usunięcie wykonanego świadczenia, procedury, porady z określeniem powodu jej anulowania. |  |  |
|  | Możliwość tworzenia zestawień statystycznych z wykonanych wizyt, porad oraz procedur dla danego lekarza. |  |  |
|  | W systemie jest możliwość wydruku informacji zarejestrowanych podczas wizyty. |  |  |
|  | System umożliwia wgląd do wizyt archiwalnych pacjentów. |  |  |
|  | System umożliwia wysyłanie wykonanej usługi/badania do jednostki realizującej (np. pracownia diagnostyczna). |  |  |
|  | System umożliwia otrzymanie zwrotnego wyniku zrealizowanego zlecenia (np. wynik badania). |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość przeglądania zarezerwowanych wizyt dla określonego lekarza. |  |  |
|  | System umożliwia wybór pacjenta z listy zarezerwowanych wizyt. |  |  |
|  | Możliwość rejestrowania jednostek chorobowych z uwzględnieniem ich uszczegółowienia (wpisanie dodatkowych informacji przez lekarza). |  |  |
|  | System umożliwia automatyczny dostęp do bazy jednostek chorobowych, zgodnie z klasyfikacją ICD10. |  |  |
|  | Możliwość wyszukiwania rozpoznań wg. kodu ICD10. |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość definiowania własnych szablonów wywiadów lekarskich, przeprowadzonych przez lekarza z pacjentem (szablony opisowe, słownikowe). |  |  |
|  | System umożliwia definiowanie własnych szablonów różnych badań przedmiotowych (szablony opisowe, słownikowe). |  |  |
|  | Możliwość wypełnienia wywiadu, badania przedmiotowego w określonym czasie (dostępna edycja badań/wywiadów). |  |  |
|  | System umożliwia wystawianie skierowań na badania diagnostyczno - obrazowe, konsultacyjne, specjalistyczne itp.. |  |  |
|  | Możliwość wydruku wystawionych skierowań. |  |  |
|  | W systemie możliwe jest definiowanie własnych wzorów skierowań (format, zawartość). |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość zeskanowania papierowej dokumentacji medycznej (z innych jednostek) i dołączenie jej do elektronicznej dokumentacji wizyty lekarskiej. |  |  |
|  | System umożliwia gromadzenie w systemie informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich. |  |  |
|  | System umożliwia dostęp do bazy leków widocznych w rejestrze leków. |  |  |
|  | Możliwość wystawiania recept wraz z jej wydrukiem, zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. |  |  |
|  | Możliwość wystawienia recept na kuracje miesięczne. |  |  |
|  | System umożliwia kopiowanie recept wystawionych danego dnia. |  |  |
|  | W systemie możliwe jest dodawanie do listy leków, leków recepturowych z określeniem składników. |  |  |
|  | System umożliwia wystawienie recepty z możliwością sprawdzenia interakcji poszczególnych leków. |  |  |
|  | System umożliwia automatyczną podpowiedź przy wypisywaniu recepty o jego stopniu odpłatności za zaordynowany lek, w zależności od wprowadzonego rozpoznania i uprawnień pacjenta. |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość oznaczenia wykonanych procedur medycznych zgodnie z klasyfikacją ICD9. |  |  |
|  | System posiada bazę procedur medycznych zgodnie z klasyfikacją ICD9. |  |  |
|  | System umożliwia przeglądanie listy procedur wg. kodu ICD9. |  |  |
|  | System umożliwia przypisanie procedur ICD9 pod zdefiniowaną usługę medyczną. |  |  |
|  | W systemie możliwe jest przypisanie kodu świadczenia pod zdefiniowaną usługę medyczną. |  |  |
|  | System umożliwia ograniczenie listy wykonywanych porad, procedur do usług, zgodnych z specyfikacją danej poradni. |  |  |
|  | Możliwość automatycznego oznaczenia w terminarzu, że wizyta się odbyła. |  |  |
|  | System umożliwia wydrukowanie składników leku recepturowego. |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość powiązania choroby z kodem ICD10 oraz odpłatnością, na podstawie wygenerowanej recepty. |  |  |
|  | System umożliwia wybór odpowiednich leków po określonym kryterium, w czasie trwania wizyty. |  |  |
|  | System umożliwia określenie statusu leku, poprzez wyświetlenie go odpowiednim kolorem. |  |  |
|  | W systemie istnieje dodanie do wizyty pacjenta zdjęć, z możliwością ich przeglądania. |  |  |
|  | Możliwość wystawienia dokumentów finansowych pacjentowi za pojedyncze zlecenia, wykonane w danym dniu. |  |  |
|  | Możliwość pobrania łącznej opłaty, wystawienie faktury, za wszystkie zlecenia wykonane pacjentowi, w danym dniu. |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość dodawania podczas wizyty pacjenta, zaleceń lekarza i uwag. |  |  |
|  | Obsługa prywatnych pul recept i pul recept powiązanych z poradnią |  |  |
|  | System umożliwia kopiowanie wybranego leku, całej recepty oraz wszystkich recept z danego dnia. |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość wystawienia recepty na kuracje miesięczne. |  |  |
|  | System umożliwia administratorowi systemu definiowanie, które elementy wizyty (wywiad aktualny, wykonane świadczenie, rozpoznanie) muszą zostać wprowadzone aby operator mógł zakończyć wizytę pacjenta w systemie. |  |  |
|  | System umożliwia przegląd, edycję i wydruk danych na temat wykonanego elementu leczenia na bazie elektronicznych formularzy dokumentacji medycznej: - przygotowanych zgodnie z wzorcami obowiązującymi u Zamawiającego, - realizujących walidację danych, rejestrowanych na formularzu |  |  |
|  | W systemie istnieje widoczny panel ze zdjęciem pacjenta oraz jego podstawowymi informacjami – z możliwością ukrycia panelu. |  |  |
|  | System wspomaga wystawianie recept przez pielęgniarki i położne. |  |  |
|  | System automatycznie drukuje receptę na leki narkotyczne i psychotropowe zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |  |
|  | System umożliwia wystawianie oraz wydruk recept – zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich |  |  |
|  | System rozróżnia kolorem recepty Rp i Rpw |  |  |
|  | System wyświetla automatycznie na recepcie ostrzeżenia: silnie działający, psychotrop, narkotyk, lek upośledzający |  |  |
|  | System umożliwia ustawienie uprawnienia na recepcie na podstawie danych z ewuś |  |  |
|  | System umożliwia wystawienie recepty na podstawie zlecenia wystawionego przez osobę z rejestracji. |  |  |
|  | System umożliwia wystawienie recepty transgranicznej |  |  |
|  | System umożliwia przeprowadzenie wywiadu lekowego i oznaczenie czy pacjent przepisany lek zażywa. |  |  |
|  | System umożliwia wprowadzenie informacji o tym, na które leki pacjent jest uczulony. |  |  |
|  | Numer recepty, generowany wcześniej przez NFZ jest automatycznie pobierany i nanoszony na receptę. |  |  |
|  | System umożliwia wybór drukarki, na której nastąpi wydruk. |  |  |
|  | System wyświetla automatycznie liczbę numerów recept pozostałych do wykorzystania. |  |  |
|  | System ostrzega przez ponowną próbą wydruku recepty. |  |  |
|  | System umożliwia wydruk pustych recept |  |  |
|  | Dane prezentowane w trakcie wizyty są grupowane w panele (np. wywiady, recepty, rozpoznania) z możliwością: - ukrywania paneli, - definiowania dodatkowych paneli, - włączania wymagalności uzupełnienia danych na panelu. |  |  |
|  | System współpracuje z systemem AP-DILO (dla poradni POZ) i przesyłanie do tego systemu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego pacjentów |  |  |
|  | Wyznaczanie grup JGP dla poradni specjalistycznych. |  |  |
|  | Obsługa e-zwolnień lekarskich (m.in. komunikacja z platformą usług elektronicznych ZUS, obsługa podpisów kwalifikowanych) bez potrzeby drukowania |  |  |
|  | Praca w architekturze klient-serwer |  |  |
|  | Elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb Zamawiającego w zakresie dokumentowania procesu leczenia, m.in.: - definiowania własnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych w systemie. - wyświetlanie, wprowadzanie i drukowanie informacji w ustalonej przez użytkownika postaci (definiowalne formularze oraz edytor wydruków dla badań, wywiadów, zaświadczeń, orzeczeń, skierowań itp.), możliwość określania możliwość kojarzenia formularzy z usługami. |  |  |
| Obsługa Sprzedaży Usług Medycznych |  |  |  |
|  | System umożliwia dokładne określenie płatnika za usługę również w przypadku współpłacenia. Płatnikami mogą być pacjent (zabieg komercyjny), pacjent/zakład pracy/jednostka zewnętrzna/NFZ zgodnie z umową. |  |  |
|  | System umożliwia automatyczne naliczanie opłat i określanie płatnika podczas wykonywania świadczeń medycznych w gabinecie lekarskim/pracowni. |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość pobierania opłaty za wykonanie świadczenia z możliwością określenia sposobu zapłaty (gotówka, karta kredytowa, przelew). |  |  |
|  | System umożliwia automatyczny wydruk dokumentów KP. |  |  |
|  | W systemie możliwe jest zdefiniowanie numeracji dokumentów kasowych i finansowych oddzielnie dla każdego stanowiska kasowego. |  |  |
|  | System umożliwia tworzenie faktur za wykonanie świadczenia. |  |  |
|  | System umożliwia określenie innego odbiorcę faktury niż płatnik (np. pacjent płaci za wykonane świadczenia, jednak faktura wystawiona jest na zakład pracy). |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość zdefiniowania dla każdego świadczenia kodu PKWiU oraz nazwy, która będzie widoczna na fakturze. |  |  |
|  | Możliwość ustalenia rabatu dla faktury. |  |  |
|  | System umożliwia tworzenie dokumentów KW, KFV. |  |  |
|  | Możliwość wpłaty/wypłaty zaliczek z kasy. |  |  |
|  | W systemie możliwe jest pobieranie opłat i wystawianie faktur za usługi nie medyczne. |  |  |
|  | System umożliwia tworzenie faktur dla umów. |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość przeglądania listy osób/podmiotów zalegających z opłatami. |  |  |
|  | System umożliwia wystawianie dokumentu KP bez konieczności wydruku faktury. |  |  |
|  | Możliwość przeglądania wystawionych dokumentów KP, KW, FV, KFV. |  |  |
|  | Możliwość tworzenia raportu kasowego. |  |  |
|  | System umożliwia tworzenie zestawień z operacji kasowych (KP, KW). |  |  |
|  | Możliwość tworzenia zestawień z wystawionych dokumentów finansowych (FV, KFV). |  |  |
|  | W systemie możliwe jest definiowanie prefiksów, sufiksów dla dokumentów kasowych i finansowych. |  |  |
|  | System umożliwia zdefiniowanie numeracji zależnych od stanowiska kasowego. |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość zapamiętywania dobowych raportów fiskalnych w bazach systemu, podobnie jak inne dokumenty finansowe. |  |  |
|  | System umożliwia definiowanie numeracji zależnych od poradni wykonującej. |  |  |
|  | W systemie możliwe jest wykonywanie fiskalizacji wykonanych usług. |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość wykonania operacji kasowej bez wybrania usługi. |  |  |
|  | System wyświetla możliwość sprawdzenia zaległości finansowych. |  |  |
|  | Możliwość wystawienia faktury na podstawie paragonu. |  |  |
|  | System umożliwia wystawienie faktury zaliczkowej. |  |  |
|  | Możliwość przeglądania listy przyjętych zaliczek w systemie. |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwe jest wyświetlenie zestawienia fiskalizacji. |  |  |
|  | System udostępnia minimalny zakres informacji: podmiot, okres fiskalizacji, godzina fiskalizacji, stan, kwota, stawka VAT, paragon, pracownik, poradnia, fiskalizacja – operator, usługa/towar, anulowana data, anulowana godzina, anulowany operator, fakturowanie data, fakturowanie poradnia, fakturowanie operator. |  |  |
|  | Zestawienie udostępnia następujący minimalny zestaw grupujący: grupuj po operatorze, grupuj po poradni, grupuj po pracowniku, grupuj po statusie fiskalizacji |  |  |
|  | Zestawienie udostępnia następujący minimalny zestaw sortujący: fiskalizowane sprzedaże, anulowane sprzedaże, fakturowane sprzedaże, korekta dnia. |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość wyświetlenia usług zafiskalizowanych. |  |  |
|  | System udostępnia minimalny zakres informacji: podmiot, wybór dla usługi, wybór dla grupy usług, okres fiskalizacji, status zlecenia, kod FK, pacjent, operator, kwota, poradnia, ilość. |  |  |
|  | Zestawienie udostępnia następujący minimalny zestaw grupujący: grupuj po poradni, grupuj po numerze konta FK |  |  |
|  | System umożliwia dla wybranych usług, towarów zmianę stawki VAT. |  |  |
|  | W systemie możliwe jest przeglądanie i dodawanie listy towarów. |  |  |
|  | Możliwość przeglądania i dodawania listy sprzedaży. |  |  |
|  | Możliwość dodania do faktury zleceń lub sprzedaży innych pacjentów. |  |  |
|  | System umożliwia tworzenie własnych umów z kontrahentami (zakład pracy, jednostki zewnętrzne) na wykonanie świadczeń medycznych. |  |  |
|  | System umożliwia definiowanie umów z wyszczególnieniem konkretnych świadczeń i cen zgodnych z kontraktem. |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość definiowania umów z wyszczególnieniem grupy świadczeń (np. stomatologia) i określenie rabatu procentowego. |  |  |
|  | System umożliwia określenie uwarunkowań ceny od lekarza, który będzie wykonywał świadczenie. |  |  |
|  | Możliwość wykonania cennika komercyjnego z określeniem cen i kosztów. |  |  |
|  | System umożliwia automatyczne określenie płatnika i ceny podczas wykonania danego świadczenia w gabinecie lekarskim, pracowni. |  |  |
| Obsługa rozliczeń z NFZ |  |  |  |
|  | Tworzenie zestawień statystycznych z ilości umówionych wizyt z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów: wizyty dla wybranego lekarza/ gabinetu/ pracowni; wizyty na dany dzień, rezerwacje wybranego świadczenia itp. |  |  |
|  | Elektroniczna komunikacja z instytucjami nadrzędnymi: NFZ, Ministerstwo Zdrowia. |  |  |
|  | Automatyczne tworzenie wszystkich raportów wymaganych przez NFZ na podstawie danych wprowadzonych w gabinetach lekarskich, pracowniach, terminarzu. |  |  |
|  | Tworzenie zestawień statystycznych ze stanu realizacji umowy z NFZ za wybrany okres (limit, ilość wykonania, wynik procentowy). |  |  |
|  | Tworzenie zestawień statystycznych ze stanu realizacji umowy z NFZ za wybrany okres (limit, ilość wykonania, wynik procentowy), z podziałem na lekarza. |  |  |
|  | Tworzenie zestawień statystycznych na podstawie różnych kryteriów: wykonanie świadczenia (ilościowe, punktowe) dla danej umowy, grupy świadczeń, z podziałem na pracowników wykonujących świadczenia itp.. |  |  |
|  | Możliwość tworzenia zestawień statystycznych miesięcznych, kwartalnych, rocznych, za wskazany okres. |  |  |
|  | System umożliwia eksport zestawień statystycznych do pliku w formacie *.xls lub *.csv. |  |  |
|  | Generowanie sprawozdań MZ-11, MZ-12, MZ-54, MZ-55, ZD-3 bezpośrednio w systemie. |  |  |
|  | Możliwość importu umów i aneksów do umów z NFZ. |  |  |
|  | System umożliwia tworzenie własnych umów z kontrahentami (zakład pracy, jednostki zewnętrzne) na wykonanie świadczeń medycznych. |  |  |
|  | System umożliwia definiowanie umów z wyszczególnieniem konkretnych świadczeń i cen zgodnych z kontraktem. |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość definiowania umów z wyszczególnieniem grupy świadczeń |  |  |
|  | Możliwość wykonania cennika komercyjnego z określeniem cen i kosztów. |  |  |
|  | System umożliwia automatyczne określenie płatnika i ceny podczas wykonania danego świadczenia w gabinecie lekarskim, pracowni. |  |  |
|  | Generowanie do NFZ raportów deklaracji POZ |  |  |
|  | Generowanie do NFZ raportów wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych |  |  |
|  | Generowanie do NFZ raportów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze |  |  |
|  | Obsługa raportów kolejek oczekujących do NFZ |  |  |
|  | Import bezpośrednio w systemie raportów zwrotnych (do raportów wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych oraz kolejek oczekujących) |  |  |
|  | Import szablonów rachunków do NFZ |  |  |
|  | Generowanie rachunków refundacyjnych do NFZ na podstawie szablonów rachunków z NFZ |  |  |
|  | Eksport plików elektronicznych RFX do rachunków refundacyjnych do NFZ |  |  |
|  | Możliwość wysłania rachunku do NFZ w wersji elektronicznej (bez konieczności drukowania i dostarczania wersji papierowej) |  |  |
|  | System umożliwia rozliczanie świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - pacjenci z Unii Europejskiej. |  |  |
|  | W systemie możliwe jest generowanie sprawozdań do systemów rozliczeniowych płatników w formatach wymaganych przez NFZ. |  |  |
|  | System umożliwia sprawdzanie poprawności rozliczenia kontraktu oraz generowanie raportów z wykorzystaniem możliwości programu MS Excel. |  |  |
|  | System ma możliwość w momencie zapisania świadczenie aktualną prezentację jego wartości punktowej. |  |  |
|  | System umożliwia automatyczne tworzenie kolejek oczekujących dla NFZ na podstawie zarezerwowanych wizyt w terminarzu (tylko wybrani pacjenci - NFZ). |  |  |

Wymagania jakie powinien spełnić Wykonawca w przypadku wymiany systemu medycznego

Zamówienie obejmuje rozbudowę istniejącego systemu medycznego o funkcjonalności: prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z utworzeniem archiwum oraz e-usług. Dopuszczalna jest wymiana obecnie używanego oprogramowania i wdrożenie nowego systemu obejmującego zakres funkcjonalny obecnie wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu KS-SOMED oraz rozwiązań EDM i e-usług będących przedmiotem zamówienia.

Zamawiający używa obecnie systemu KS-SOMED firmy KAMSOFT. W przypadku dostawy systemu EDM i e-usług będących przedmiotem zamówienia Wykonawca musi wykonać pełną integrację z systemem KS-SOMED eksploatowanym przez Zamawiającego od 2007 roku. W przypadku wymiany obecnie funkcjonującego systemu wykonawca zobowiązany jest do:

  - Wykonania migracji danych z systemu KS-SOMED do nowego systemu w pełnym zakresie danych zapisanych w systemie KS-SOMED w tym m.in.:

  - pełne dane pacjentów,

  - grupy pacjentów,

  - słownik personelu,

  - słownik jednostek kierujących,

  - słownik lekarzy kierujących,

  - listy oczekujących na świadczenie medyczne (w pełnym zakresie od dn. 01.01.2017r.) wraz z kolejkami AP-KOLCE,

  - deklaracje POZ,

  - świadczenia i dane rozliczeniowe w pełnym zakresie – muszą zostać przeniesione do nowego systemu w taki sposób, aby za ich pomocą można było dokonywać rozliczeń z nowego systemu oraz dokonywać korekt rozliczeń z NFZ za okres do 5 lat wstecz od dnia podpisania umowy,

  - pełną dokumentację medyczną zgromadzoną w systemie KS-SOMED, w taki sposób, aby istniała możliwość łatwego przeglądania i szybkiego kopiowania bez konieczności przełączania się pomiędzy różnymi programami. Kopiowanie ma również obejmować leki znajdujące się na wystawionych receptach (bez konieczności ponownego wyszukiwania leków w przypadku powtórzenia recepty na leki, które pacjent miał już wcześniej ordynowane),

  - pełne dane o sprzedanych usługach komercyjnych, wraz z dokumentami finansowymi (faktury) z możliwością wykonywania korekt tych dokumentów,

  - pełną ewidencję dokumentów kasowych,

  - pełne dane z istniejących raportów kasowych,

  - pełne dane o skierowaniach pacjentów do Zamawiającego – z możliwością wykorzystania w procesie rozliczeń z NFZ,

  - pełne informacje o istniejących w systemie rezerwacjach wizyt pacjentów,

  - wszystkie dane archiwalne, umożliwiające śledzenie zmian rekordów (np. zmiana danych pacjenta),

  - informacje administracyjne (data utworzenia, modyfikacji, usunięcia zapisu w bazie, operator tworzący, modyfikujący, usuwający).

  - Zastąpienia systemu KS-SOMED systemem o równoważnej funkcjonalności opisanej poniżej i zgodnej z wymaganiami dot. Systemu Medycznego,

  - Dostawy licencji wraz z niezbędnym oprogramowaniem bazodanowym umożliwiającym jednoczesną pracę na co najmniej 36 stanowiskach bez limitu użytkowników na dwóch serwerach jednoprocesorowych połączonych w klaster niezawodnościowy (obecnie Zamawiający dysponuje licencją Oracle Standard Edition One 1 CPU, licencja posiada ograniczenie do wykorzystania tylko z oprogramowaniem producenta używanego aktualnie oprogramowania).

W przypadku wymiany systemu Zamawiający wymaga:

      - Dostarczenia licencji na oprogramowanie wspomagające pracę przychodni (bez limitu użytkowników) spełniające wymagania postępowania.

      - Dostarczenia licencji na oprogramowanie bazodanowe, spełniającego opisane niżej wymagania. Oprogramowanie bazodanowe musi nie może posiadać limitu użytkowników i stanowisk. Oprogramowanie należy dostarczyć wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętowo-programową (jeśli taka jest wymagana).

  - Dostarczenia licencji na inne oprogramowanie niezbędne do uruchomienia dostarczanego systemu wspomagającego pracę przychodni.

  - Wykonania pełnej instalacji systemu.

  - Wykonania pełnej, testowej migracji danych z systemu KS-SOMED w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

  - Uruchomienia środowiska testowego do samodzielnej nauki przez Zamawiającego w terminie 40 dni od daty podpisania umowy – środowisko testowe powinno zawierać pełne dane przeniesione z systemu KS-SOMED.

  - Po akceptacji przeniesienia danych przez Zamawiającego wykonanie pełnej migracji danych z systemu KS-SOMED do bazy produkcyjnej. Migracja danych testowa i do bazy produkcyjnej z uwagi na rodzaj gromadzonych danych musi być przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego (w dni poniedziałek-piątek bez dni ustawowo wolnych, w godzinach 8-16).

  - Wykonania konfiguracji systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

  - Przeprowadzenia dodatkowych szkoleń użytkowników minimum 72 godzin szkoleń grupowych w grupach max. 8 osobowych oraz szkoleń indywidualnych 5 godz. na użytkownika, liczba użytkowników wynosi 70 osób Szkolenia odbywają się w siedzibie Zamawiającego (w dni poniedziałek-piątek bez dni ustawowo wolnych, w godzinach 8-16) na sprzęcie Wykonawcy.

  - Przeprowadzenia dodatkowych szkoleń administratorów w ilości minimum 16 godzin x 2 osoby. Szkolenia odbywają się w siedzibie Zamawiającego (w dni poniedziałek-piątek bez dni ustawowo wolnych, w godzinach 8-16).

  - Zapewnienia nadzoru technicznego nad uruchomionym systemem na miejscu w siedzibie i w godzinach pracy Zamawiającego – minimalna liczba roboczogodzin nadzoru technicznego wynosi 500.

  - Dostarczony system musi posiadać funkcjonalność nie mniejszą niż użytkowany system KS-SOMED.

| System Bazodanowy |  | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać | ………………………………… | - |
|  | Nazwa i typ | Podać | ………………………………… | - |
|  | Ogólne: - Dostępność oprogramowania na współczesne 32 i 64-bitowe platformy Microsoft Windows. Możliwość uruchomienia serwera bazodanowego w środowisku klastra niezawodnościowego składającego się z dwóch jednoprocesorowych serwerów. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Administracja i zarządzanie serwerem: - Automatyczne odświeżanie statystyk, - Wbudowane funkcje samozarządzania i automatyzacji zadań, - Wbudowane narzędzia do monitorowania wszystkich parametrów pracy bazy danych, - Automatyczne rozszerzanie bazy danych w razie, gdy kończy się w niej miejsce, - Obsługa ustawienia maksymalnej ilości jednoczesnych połączeń do bazy danych, - Obsługa przenoszenia binarnych kopii zapasowych pomiędzy platformami (np. Linux-Windows), - Obsługa eksportu i importu danych do plików tekstowych z określonym separatorem kolumn z zachowaniem polskich liter, | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Gwarancja i wsparcie: - Dostęp do aktualizacji zakupionego systemu bazy danych. Prawo do nowych wersji systemu bazy danych przez okres trwania serwisu powdrożeniowego, - Prawo do konsultacji dotyczących zakupionego systemu bazy danych. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy). | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Procedury i funkcje składowane powinny mieć możliwość parametryzowania za pomocą parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych przez użytkownika. Funkcje powinny mieć możliwość zwracania rezultatów jako zbioru danych, możliwego do wykorzystania jako źródło danych w instrukcjach SQL (czyli występujących we frazie FROM). Ww. jednostki programowe powinny umożliwiać wywoływanie instrukcji SQL (zapytania, instrukcje DML, DDL), umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursorów pobierających paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspierać mechanizmy transakcyjne (np. zatwierdzanie bądź wycofanie transakcji wewnątrz procedury). | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci kodu binarnego | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views). | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony przez motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja DML musi być automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w której wystąpił ww. błąd lub wyjątek | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Powinna istnieć możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru użytkowników założonego w bazie danych | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Baza danych powinna umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora bądź w przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System generuje kopie bezpieczeństwa automatycznie (o określonej porze) i na żądanie administratora systemu oraz umożliwia odtwarzanie bazy danych z kopii archiwalnej, w tym sprzed awarii. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Odtwarzanie umożliwia odzyskanie stanu danych z momencie wystąpienia awarii bądź cofa stan bazy danych do danego punktu w czasie. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W przypadku integracji poszczególnych modułów konieczne jest zapewnienie spójnej bazy danych. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System posiada możliwość pracy użytkowej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w systemie ciągłym. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W trosce o bezpieczeństwo gromadzonych danych System działa w oparciu o motor bazy danych, na który Wykonawca dostarcza gwarancję, usługę wsparcia oraz szkolenia dla administratorów systemu ze strony Zamawiającego. | TAK | TAK / NIE * | - |

Instalacja i integracja z istniejącą infrastrukturą

Wykonawca przeprowadzi instalację dostarczonych urządzeń oraz oprogramowania wg następujących wymagań:

- utworzony zostanie klaster niezawodnościowy składający się z dwóch serwerów oraz macierzy,

- w ramach klastra zostaną zainstalowane cztery maszyny wirtualne, które będą pełnić następujące role: serwer bazodanowy dla SM(HIS), serwer PACS, serwer udostępniający portal pacjenta, serwer plików,

- przeniesiona zostanie istniejąca baza danych na nowo utworzoną maszynę wirtualną,

- przeprowadzona zostanie migracja środowiska Active Directory z systemu Windows Server 2003 do systemu Windows Server 2012,

- przeprowadzona zostanie migracja systemu plików użytkowników na nowy serwer plików,

- skonfigurowane zostanie środowisko klastra do współpracy z zasilaczami awaryjnymi w celu ochrony danych przed zanikiem zasilania,

- skonfigurowane zostanie dostarczone rozwiązanie klasy UTM do pracy w sieci placówki (zamawiający dysponuje dwoma łączami dostępu do Internetu, które powinny działać w konfiguracji fail-over),

- zainstalowane zostaną dostarczone urządzenia w pomieszczeniu archiwum w szczególności: szafa rack z wyposażeniem, serwer, biblioteka LTO, NAS, zasilacze awaryjne UPS, przełącznik sieciowy, system monitoringu pomieszczenia i warunków środowiskowych,

- skonfigurowane zostanie środowisko archiwum danych medycznych do współpracy z systemem medycznym HIS

- zostanie zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych.

- Wykonawca przeprowadzi testy: niezawodności klastra, kopii zapasowych, archiwum cyfrowego, bezpieczeństwa sieci.

Wdrożenie

Wdrożenie będzie polegało na zainstalowaniu i uruchomieniu wszystkich komponentów dostarczonego systemu. Następnie we współpracy z Zamawiającym zostaną wykonane prace polegające na dostosowaniu procesów, wzorców wydruków, wzorców formularzy oraz innych elementów systemu zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Szkolenia

- Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi grupowe szkolenie wprowadzające (ogólne) ze wszystkich elementów wdrożonego systemu dla lekarzy i personelu pomocniczego (maksymalna  ilość uczestników: 70 osób). Wykonawca przeznaczy pulę 36 godzin zegarowych na maksymalnie 8 osobowe grupy szkoleniowe. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (w dni poniedziałek-piątek bez dni ustawowo wolnych, w godzinach 8-16) na sprzęcie Wykonawcy.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenia indywidualne stanowiskowe dla lekarzy obejmujące swoim zakresem prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (maksymalna  ilość uczestników: 36 osób). Wykonawca przeznaczy na szkolenia indywidualne pulę 72 godzin zegarowych. Możliwe jest uzyskanie dodatkowych punktów za zwiększenie ilości godzin szkolenia indywidualnego tj. za każdą dodatkową godzinę zegarową Wykonawca może otrzymać dodatkowe 2 punkt maksymalnie 20 punktów. Zaoferowana przez Wykonawcę pula godzin zegarowych będzie rozliczana z dokładnością do 1 godziny zegarowej. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (w dni poniedziałek-piątek bez dni ustawowo wolnych, w godzinach 8-16) na sprzęcie Zamawiającego.

- Wykonawca przeprowadzi zaawansowane szkolenia z zakresu administracji wdrożonym rozwiązaniem dla 2 osób. Wykonawca przeznaczy na szkolenia zaawansowane pulę 16 godzin zegarowych. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (w dni poniedziałek-piątek bez dni ustawowo wolnych, w godzinach 8-16) na sprzęcie Zamawiającego.

- Dodatkowo Wykonawca przeprowadzi egzamin z obsługi systemu oddzielnie dla lekarzy i personelu pomocniczego. Pozytywny wynik egzaminu zostanie potwierdzony przez wykonawcę stosownym certyfikatem imiennym dla każdego uczestnika.

Nadzór techniczny

Wykonawca zapewni nadzór techniczny dwóch wykwalifikowanych pracowników w siedzibie zamawiającego przez 10 dni roboczych w godzinach od 9:00 do 17:00 po podpisaniu protokołu kończącego wdrożenie. Do zadań oddelegowanych pracowników Wykonawcy będzie należało:

- zapewnienie wsparcia dla użytkowników w zakresie obsługi systemu EDM oraz eUsług,

- zapewnienie wsparcia dla administratorów systemu,

- dostosowywanie ustawień systemu do indywidualnych preferencji użytkowników.