Załącznik nr 1 
PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO
L.p.	Parametr	Wartość wymagana	Wartość oferowana	
1.	2.	3.	4.	
1.		Rok produkcji nie starszy niż 2017 rok	Tak		
2.		Gwarancja	Min. 24 miesiące		
3.		Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej	Tak		
4.		Waga aparatu bez baterii - poniżej 5,5 kg	Tak		
5.		Zakres częstotliwości pracy potwierdzony zakresem częstotliwości sond możliwych do podłączenia do aparatu	Min. 2–16 MHz		
6.		Ilość głowic możliwych do podłączenia jednocześnie przełączanych elektronicznie (adapter w wózku pod aparat)	Min. 3
		
7.		Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie	Min. 160 dB		
8.		Monitor LCD bez przeplotu o przekątnej min. 15 cali	Tak		
9.		Rozdzielczości min. 1020 x 760 pikseli	Tak		
10.		Ilość niezależnych kanałów procesowych 	Min. 1000		
11.		Możliwość wyboru wersji oprogramowania w języku polskim	Tak		
12.		Czas załączenia do pełnej gotowości do pracy aparatu całkowicie wyłączonego 	Poniżej 40 sek.		
13.		Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows	Tak 		
14.		Pojemność dysku twardego 	Min. 1 TB		
15.		Porty USB	Min. 2		
16.		Wbudowany w aparat akumulator zapewniający pracę bez zasilania sieciowego	Tak		
17.		Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów)	Tak		
18.		Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego 	Tak 		
19.		Ilość klatek pamięci CINE	Min. 8 000		
20.		Dedykowany wózek pod aparat wyposażony w 4 koła skrętne z możliwością blokowania, ze zmianą wysokości, posiadający uchwyty na głowice, półkę na akcesoria i videoprinter, posiadający moduł do podłączenia 3 głowic obrazowych oraz blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym rozłączeniem aparatu od wózka	Tak		
21.		Biało-czarna drukarka termiczna 	Tak		
22.		Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju	Tak		
TRYBY OBRAZOWANIA	
1.	2.	3.	4.	
1.		Tryb 2D (B-Mode)	Tak		
2.		Zakres ustawienia głębokości penetracji	Min. 2 – 38 cm		
3.		Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE	Min. 10x
		
4.		Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran	Tak		
5.		Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz	Tak 		
6.		Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi	Tak		
7.		Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym)	Tak		
8.		Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia (TGC, DGC)	Min. 8 stref		
9.		Kompensacja poprzeczna (pionowa) wzmocnienia (LGC) w min. 4 strefach	Tak		
10.		Nastawy specyficzne dla badanej tkanki, do wyboru min.: tłuszcz, mięśnie, płyn	Tak		
11.		Rotacja obrazu 0°/90°/180°/270°	Tak		
12.		Tryb M 	Tak		
13.		Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M	Min . 5		
14.		Tryb M z efektem Dopplera kolorowego	Tak		
15.		Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)	Tak 		
16.		Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰	Min. 9 m/s		
17.		Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej	Min. 0,5 - 40 mm 		
18.		Kąt korekcji bramki dopplerowskiej	Min. 0 do +/-80 stopni		
19.		Szybkie ustawienie kąta korekcji 60° za pomocą jednego przycisku	Tak 		
20.		Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD)	Tak		
21.		Sterowany pod kontrolą obrazu 2D	Tak		
22.		Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰	Min. 35 m/s		
23.		Tryb Doppler Kolorowy (CD)	Tak		
24.		Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowgo	Min. 400 obr./sek.		
25.		Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego na oferowanych głowicach liniowych	Min. +/-30 stopni		
26.		Tryb angiologiczny /Power Doppler/	Tak		
27.		Tryb Power Doppler kierunkowy	Tak		
28.		Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach	Tak		
29.		Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/	Tak		
30.		Tryb Triplex /2D+PWD+CD/	Tak		
31.		Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego	Tak 		
GŁOWICE	
1.	2.	3.	4.	
1.		Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa.	Tak		
2.		Zakres częstotliwości pracy przetwornika	Min. 2–5 MHz		
3.		Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode	Min. 3		
4.		Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego	Min. 2		
5.		Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler	Min. 2		
6.		Ilość elementów 	Min. 120		
7.		Kąt  pola obrazowego głowicy	Min. 70 stopni		
8.		Rozszerzony kąt  pola obrazowego głowicy	Min. 90 stopni		
9.		Głowica liniowa śródoperacyjna typu „hockey stick”	Tak		
10.		Zakres częstotliwości pracy przetwornika	Min. 3,5 – 16 Mhz		
11.		Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode	Min. 3		
12.		Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego	Min. 2		
13.		Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler	Min. 2		
14.		Długość pola obrazowego 	Min. 25,3 mm		
15.		Ilość elementów 	128		
16.		Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa.	Tak		
17.		Zakres częstotliwości pracy przetwornika	Min. 3,5–16 MHz		
18.		Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode	Min. 3		
19.		Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego	Min. 2		
20.		Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler	Min. 2		
21.		Długość pola obrazowego (przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym)	Poniżej 40 mm		
22.		Ilość elementów 	Min. 190		
23.		Obrazowanie trapezowe	Tak		
OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE	
1.	2.	3.	4.	
1.		Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym	Tak		
2.		Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, ginekologia, położnictwo, ortopedyczne, kardiologia, naczynia, małe i powierzchowne narządy, urologia i inne	Tak		
3.		Raporty z każdego rodzaju badań	Tak		
OPCJE ROZBUDOWY (dostępne na dzień składania ofert)	
1.	2.	3.	4.	
1.		Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) z maksymalną prędkością obrazowania powyżej 30 objętości/sek.	Tak		
2.		Automatyczny pomiar IMT	Tak		
3.		Obrazowanie panoramiczne 	Tak		
4.		Tryb anatomiczny M-mode min. z  3 kursorów (linii prostych) jednocześnie	Tak 		
5.		Krzywoliniowy anatomiczny M-mode	Tak 		
6.		Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy	Tak		
7.		Możliwość rozbudowy o analizę Strain i Strain Rate realizowaną w oparciu o Doppler tkankowy	Tak		
8.		Możliwość rozbudowy o pracę w sieci w standardzie DICOM w tym Worklist, MPPS, Query/Retrieve oraz raporty strukturalne min. naczyniowy i kardiologiczny	Tak		
9.		Możliwość rozbudowy o funkcję Stress Echo	Tak		
10.		Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową przezprzełykową pracującą w zakresie częstotliwości min. 3 – 7 MHz pracującą w trybie II harmonicznej	Tak		
11.		Głowice convex, endokawitarne, liniowe i sektorowe (phased array)	Tak		
12.		Obrazowanie sztywności tkanek – elastografia z możliwością pomiarów strain ratio	Tak		
13.		Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego w tym z niskim indeksem mechanicznym	Tak		
14.
	Posiada aktywne licencje dicom i worklist	Tak