Strzelin , dnia 10.06.2021 r.

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie

ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin	
mail: zamowienia@pzla-strzelin.pl

ODPOWIEDŹ NR 2

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, nr 2019, z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące zapisów SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

„Dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG (kostno-płucny)”

Znak sprawy: 2/DTE/2021

Dot. załącznik 2 do SWZ

Pytanie nr 1

Zamawiający określił w pkt. 34 zał. nr 2 do SWZ minimalną wysokość ogniska lampy rtg od podłogi na 35 cm, co nie jest skorelowane z pkt. 66 ww. zał., gdzie określona jest najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora na 38 cm. W związku z powyższym czy zamawiający dopuści minimalną wysokość ogniska lampy na poziomie 40 cm od podłogi? Różnica wynosząca zaledwie 2 cm nie ograniczy możliwości wykonywania zdjęć np. stopy pod obciążeniem przy statywie płucnym na podłodze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści minimalną wysokość ogniska lampy na poziomie 40 cm od podłogi.

Pytanie nr 2

Zamawiający określił w pkt. 35 zał. nr 2 do SWZ kolumnę z lampą rtg zintegrowaną ze stołem rtg. Czy Zamawiający dopuści kolumnę podłogową o zakresie ruchu w poziomie wynoszącą aż 254 cm ale za to wolnostojącą co znacznie zwiększy zakres wykonywanych zdjęć rtg bez przemieszczania pacjenta na stole rtg. Należy podkreślić , że integracja kolumny z lampą rtg i stołem miałaby sens w przypadku, gdyby chodziło o synchronizację w poziomie przesuwu lampy wraz z przesuwem detektora w szufladzie w poziomie tzw. Autotracking, jeżeli Zamawiający wymaga tej funkcji to prosimy o doprecyzowanie, my możemy Państwu zaoferować kolumnę wolnostojącą ale posiadającą funkcję nadążności za ruchem lampy przesuw detektora w stole.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści kolumnę podłogową o zakresie ruchu w poziomie wynoszącą aż 254 cm, wolnostojącą.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści stół z zakresem ruchu wzdłużnego blatu 90 cm i regulacji wysokości w zakresie 55-85 cm. Przy czym należy zauważyć, że stół ten w połączeniu z kolumną rtg ruchomą znacznie przewyższa parametry stołu z kolumną zintegrowaną dając znacznie większy zakres wykonywania zdjęć rtg nawet do 3 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści stół z zakresem ruchu wzdłużnego blatu 90 cm i regulacji wysokości w zakresie 55-85 cm.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści automatykę AEC pięciopolową? Automatyka AEC 5-polowa daje znacznie większe możliwości dopasowania poszczególnych komór do odpowiednich badań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści automatykę AEC pięciopolową

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuści statyw do zdjęć odległościowych, którego najwyższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora wynosi 180 cm, przy czym zauważyć należy, że taka wysokość w zupełności wystarcza do wykonywania zdjęć np. klatki piersiowej osobom powyżej 200 cm wzrostu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

Prosimy o udzielenie informacji i podanie danych kontaktowych do Państwa dostawcy systemu RIS/PACS celem uzyskania kosztu podłączenia urządzenia do systemu.

Synektik S.A.

al. W. Witosa 31,00-710 Warszawa

tel. (22) 327 09 00

e-mail: synektik@synektik.com.pl

KAMSOFT S.A.

ul.1 Maja 133, 40-235 Katowice

Tel. 32 209 07 05

e-mail: biuro@kamsoft.pl