Znak sprawy: Ldz. 127/04/22

Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Należy podać Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APARAT USG DO PORADNI OKULISTYCZNEJ |  |  |  |
| 1. | Aparat USG | producent | Należy podać |  |
|  |  | model | Należy podać |  |
|  |  | urządzenie nowe, nieużywane | TAK |  |
| 2. | Data produkcji | nie wcześniej niż 2021 r. | TAK |  |
|  | WYNAGANIA TECHNICZNE |  |  |  |
| 3. | Poziomy szarości: | 256 | TAK |  |
| 4. | Regulowane wzmocnienie: | od 20 do 110 dB | TAK |  |
| 5. | Kompensacja czasowo-ampitudowa (TGC): | do 30 dB | TAK |  |
| 6. | Regulacja zakresu dynamiki: | od 25 do 90 dB | TAK |  |
| 7. | Przechowywanie obrazów nieruchomych oraz sekwencji wideo (czas trwania do 40 sekund) na twardym dysku Narzędzia do wykorzystania po zakończeniu przetwarzania obrazu: suwmiarki, obszary, markery, komentarz |  | TAK |  |
| 8. | Sonda Częstotliwość przetwornika: | 15 MHz | TAK |  |
| 9. | Kąt badania: | 500 | TAK |  |
| 10. | Głębokość badania: | 60 mm (2,36') | TAK |  |
| 11. | Ogniskowa: Rozdzielczość osiowa: Rozdzielczość poprzeczna Rejestracja szybkości odświeżania | 24 mm ( 0,94) | TAK |  |
| BIOMETRIA |  |  |  |  |
| 12. | Prędkość propagacji ultradźwięku regulowana w każdym segmencie (komora przednia oka, soczewka, ciało szkliste) oraz IOL i materiał szklisty Wbudowane rozpoznawanie wzorów: fakijnych, afakijnych, PMMA, materiału akrylowego i silikonowego dla pseudo-fakijnych rodzajów oczu Automatyczne obliczanie standardowego odchylenia oraz średniej długości całkowitej (serie 10 pomiarów) Tryby rejestracji: automatyczny, automatyczny + zapis, ręczny Automatyczne wykrywanie zmian w twardówce |  | TAK |  |
| 13. | Kalkulacja IOL Kalkulacja po operacji refrakcyjnej Refrakcja przed i pooperacyjna, keratometria przed i pooperacyjna 6 różnych metod korekcji keratometrycznej oraz kalkulacji implantu: Pochodne Historii, Pochodne Refrakcji, metoda Soczewki Kontaktowej, regresja ROSA, regresja SHAMMAS'A, Podwójne K/SRK-T (formuła dr Aramberri) 9 wartości ujętych dla pożądanej niemiarowości dla każdej soczewki wewnątrzgałkowej(stopnie przyrostu soczewki wewnątrzgałkowej 0,25D lub 0,50D) Jednoczesne wyświetlanie 4 różnych kalkulacji soczewki wewnątrzgałkowej Podświetlany kolorowy monitor z ekranem dotykowym LCD (rozdzielczość 1024x768) |  | TAK |  |
| ZARZĄDZANIE DANYMI |  |  |  |  |
|  | Wbudowana baza danych lekarza orz pacjenta Eksport obrazów nieruchomych oraz sekwencji wideo Raporty cyfrowe i drukowane Kompatybilny z drukarkami PC oraz USB Kompatybilny z EMR Kompatybilny z DICOM (Lista robocza, przechowywanie ,drukowane) |  | TAK |  |
|  | Wymagania dotyczące prądu elektrycznego Zasilanie: 100-240 Vac ±10% pojedyncza faza bez uziemienia Częstotliwość: 50/60 Hz Zasilanie: maks. 60 w Funkcje Wymiary całkowite: 26,8 cm (szer.) x 4,0 cm (gł.) x 24,6 cm (wys.) 1 0,6" (szer.) x I (gł.) x 9, 7” (wys.) Wymiary ekranu dotykowego: 21 cm (szer.) x 16 cm (gł.) - 8,3” (szer.) x 6,3” (wys.) Waga: kg (7,7 funta) Wejścia: 4 USB, 1 ethernet Urządzenia peryferyjne oraz akcesoria załączone do podstawowej konfiguracji Przełącznik nożny Mysz na Bluetooth Pomiary długości osiowej |  | TAK |  |