## Sheet1
Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2021
L.p. | PARAMETRY
1. | USG Okulistyczne typu B
1.1. | Ekran dotykowy (1024x768) z możliwością bezpośredniego wyboru funkcji
1.2. | waga max. 3,5 kg
1.3. | 4x porty USB, 1x Ethernet
1.4. | Oprogramowanie w języku polskim
2. | Sonda typu B - 15 MHz
2.1. | Możliwość wykonania biometrii sondą typu B
2.2. | Zakres regulacji wzmocnienia od 20 do 110 dB
2.3. | Zakres regulacji dynamiki Od 25 do 90 dB
2.5. | Regulacja wzmocnienia przedniego odcinka T.G.C. od 0 do – 30 dB
2.6. | Kąt obrazowania min. 50°
2.7. | Głębokość obrazowania min. 60 mm
2.8. | Rozdzielczość osiowa min. 115 μm
2.9. | Rozdzielczość poprzeczna min. 400 μm
2.10. | Częstotliwość wyświetlania klatek do 16 Hz
2.11. | Wbudowane w program formuły do kalkulacji: SRK-II, SRK-T, Holladay, Binkhorst-II, Hoffer-Q, Haigis
2.12. | Wbudowane w program formuły do kalkulacji IOL u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej rogówki: regresji Shammas’a, regresji Rosa, podwójnej K/SRK-T, metoda soczewek kontaktowych, history derived ( dla pacjentów ze znaną refrakcją przedoperacyjną), refraction derived (dla pacjentów z nieznaną refrakcją przedoperacyjną)
2.13. | Możliwość kalkulacji dla min. czterech różnych implantów jednocześnie
2.14. | Możliwość doposażenia urządzenia w sondę A z wbudowanym wskaźnikiem laserowym
3. | Dodatki:
3.1. | Dedykowane stanowisko
3.2. | Drukarka laserowa monochromatyczna